## 1采购清单
崇左市人民医院经皮黄疸测试仪等医疗器械采购清单
采购科室： 设备科 采购年度: 2019年 计划编号：CZYYZBB-2019088（由招标办来统一编号）
采购性质： 货物类 经费科目：医院自筹 填制日期：2019年11月12日
序号 | 项目名称 | 规格 | 质量技术标准 | 数量 | 预算金额（元） | 交货期限
1 | 经皮黄疸测定仪 | W456*D480*H1625mm | ◎检测方法： 绿、蓝光比较,光源反射式 ◎显示方法： 三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数）单位为mg/dl ◎示值误差： 00～15±1；16～25±1.5 ◎光源： 氙闪光灯,寿命大于10万次 ◎电源： AAA1.2V×4充电电池组 每充足一次电至少能检测约500次 ◎开启准备时间：小于5秒 ◎重量g： 约245 ◎体积mm： 163×66×37 ◎充电器： 输入220V 50Hz.3W 输出6.0V 300mA DC ◎校验盘： 对白色屏（“00”）显示00.0或00.1 对黄色屏（“20”）显示20.0±1 ◎使用环境： 温度℃：5~40 相对湿度：≤90% 大气压力Kpa：86.0~106.0 | 1台 | 20000 | 30天
2 | 高档经皮黄疸测定仪 |  | ◎检测方法： 光反射式,绿、蓝光比较 ◎显示方法： 三位数字液晶显示 错误数据可清除 mg/dl μmol/l单位滚动显示 可进行2－5次平均值测试 ◎测量误差： 00～15±1 16～25 ±1.5 ◎光源： 氙闪光灯 ◎电源： AAA1.2V×4充电电池组 每充足一次电能检测约500次 ◎开启准备时间：小于5秒 ◎重量g： 约190（含电池组） ◎体积mm： 161×53×30 ◎充电器： 输入220V 50Hz 3w 输出6.5V 0.3ADC ◎校验盘： 对白色屏（“00”）显示00.0或00.1 对黄色屏（“20”）显示20.0±1 | 1台 | 40000 | 30天
3 | 晾片柜 |  | 采用宝钢SPCC1.2㎜冷轧钢板，箱体1.0㎜冷轧钢板，抽屉1.0㎜冷轧钢板，柜体表面处理脱脂除油、锌系磷化、粉末喷涂。 本产品为四节，每节40层抽屉，共160层抽屉。每层抽屉可放2排×20片=40片。每节可放800片，四节约放3200片。抽屉内隔板为固定式，能使晾片存放整齐并使抽屉平整不走形。 | 1个 | 35000 | 30天
4 | 通风柜 | 1500*900*2350 | 1、柜体：全钢制一体化柜体，采用1. 2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。 2、操作台面：根据需要可选配实心理化板/PP/不锈钢/环氧树脂/陶瓷台面，满足不同用途需要。均可抵抗多种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂，包括强酸，强碱。外缘双层贴边加厚双向弧形倒角，外观手感俱佳，反面开有滴水凹槽起到保护下柜作用。 3、仪表板：采用触摸按键式电子控制面板，保护装置，电源、马达、插座、照明、漏电、过载短路等故障保护。 4、配件：配有水龙头和PP小水杯，可根据需要选配脚踏开关。 5、抽风系统：风机根据实际使用要求采用国产耐腐蚀的PP风机，噪音低于65dBA:风管现场情况使用PP风管，直排墙外或排至指定位置。 6、照明：采用40W防爆日光灯一支隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换，且顶部的软连接对爆炸有减压释放作用。 7、防爆玻璃视窗：采用5mm厚安全防爆玻璃配平衡组合，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门设计了上、下开启，灵活的操作程序，可安全的完成特殊的实验。 8、内胆采用6mm厚抗倍特板，耐酸碱，抗腐蚀。 9、风速：在调节视窗全开情况下，通风柜表面平均风速0.5m/s，在任一表面风速测量点，风速值均介于0.5m/s±15%范围内。 | 2个 |  | 30天
通风柜配置清单： 日光灯 200V，30W日光灯 电路控制系统 照明及风机控制电路 集成控制面板 可显示风速风量等数据 电源插座 根据需要220V、380V选配