崇左市人民医院高清电子胃肠镜系统等设备采购项目

主要需求参数

一、高清电子胃肠镜系统等设备采购项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 概算单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子胃肠镜系统 | 套 | 1 | 485 |
| 2 | 光学相干断层扫描仪 | 套 | 1 | 198 |
| 3 | 射频消融系统 | 套 | 1 | 26 |
| 4 | 连续性血液净化设备 | 台 | 1 | 38 |
| 5 | 综合验光台 | 台 | 1 | 25 |
| 6 | 麻醉机 | 台 | 1 | 49.8 |
| 7 | 呼吸机 | 台 | 1 | 30 |

- 高清电子胃肠镜系统等设备采购项目主要技术参数需求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子胃肠镜系统 | 一、技术参数要求： （一）电子图像处理器 1）具备特殊光强调技术：可预设波长模式，预设可调，针对性地组织黏膜进行图像强调，能清楚地观察到黏膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。 2）具备特殊光观察模式：内镜主机系统具备短波长光和白光，两种光源获取不同的黏膜信息，短波长光适合观察表层血管和结构，白光得到更深层黏膜信息，可通过内镜按钮切换如下观察模式： 2.1）特殊光观察模式1：≥410nm的短波长光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型； 2.2）特殊光观察模式2：通过扩张黏膜“发红”附近的颜色，经过信号处理后，增强颜色对比度； 2.3）白光观察模式：通过白光观察模式得到更深层黏膜信息，获得清晰明亮的图像。 3）具备高清数字图像输出：分辨率≥1920*1080p，输出全高清图像。 4）具备网络功能：DICOM通用输出接口，可与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。 5）具备双画面功能：两幅动态图像同时显示在一个屏幕中，得到清晰的对比图像。 6）具备画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示，以便仔细观察图像。 7）具备图像放大功能：电子放大1.5倍。 8）图像类型：包含但不限于圆形图像、方形图像、双画面。 9）具备实时冻结模式：≥3种冻结模式可选。 10）具备结构强调功能、色彩强调功能、色彩调节功能等。 11）对比度：≥3档可调。 12）测光模式：包含但不限于平均、峰值、自动测光模式。 13）快门速度：≥3档可调，根据不同部位进行调整，确保图像清晰。 14）图片存储：内置≥4G存储器，可接外部存储设备。 15）数据预设：医生姓名、医生个人设定、临床操作。 16）数据显示：远程控制、患者信息、其他信息、存储状态、图像质量设定状态。 17）具备无线插拔技术、无线连接技术。 18）▲可兼容电子胃、肠镜，治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，经鼻内镜，电子十二指肠镜，双钳道电子胃镜，小肠镜，环扫/扇扫超声胃镜，超声支气管镜，支气管镜，鼻咽喉镜。 （二）医用内窥镜用冷光源 1）照明： 1.1）照明光源：多色高亮LED光源，低能耗，可连续使用≥14400小时，节能环保； 1.2）亮灯方式：切换调节器； 1.3）光源控制：LED自动能量控制； 1.4）光源冷却方式：强制空气冷却； 1.5）最大气压：≥65kPa。 2）自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度（也可以手动调整）。 3）设定存储：关闭系统电源后设定值仍可保存。 （三）医用液晶监视器 1) 高清晰度液晶面板：≥27寸。 2）分辨率：≥1920×1080。 （四）电子镜专用台车 1）可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。 2）可升降支架，可同时悬挂两根镜子。 3）可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。 4）带锁定装置，保障设备稳定。 （五）电子上消化道内窥镜（光学放大） 1）≥100万像素高感图像传感器，输出全高清图像。 2）光学放大：最大光学放大倍数≥135倍，并搭载多段变焦功能,可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。 3）视野角：正常≥140°，接近≥56°。 4）观察景深：正常≥3~100mm，接近≥1.5~2.5mm。 5）▲先端部直径（插入部）：≤9.9mm，软性部直径（插入部）：≤9.9mm。 6）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。 7）最小钳道内径：≥2.8mm。 8）工作长度：≥1000mm，全长：≥1300mm。 9）具有前射水功能。 10）具备无线插拔技术、无线连接技术。 11）配合主机的特殊光观察技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。 （六）电子上消化道内窥镜 1）≥100万像素高感图像传感器，输出全高清图像。 2）具备近焦观察：≤2mm近距离观察。 3）视野角：≥140°。 4）观察景深：≥2~100mm。 5）先端部直径（插入部）：≤9.3mm，软性部直径（插入部）：≤9.3mm。 6）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。 7）最小钳道内径：≥2.8mm。 8）工作长度：≥1000mm，全长：≥1300mm。 9）▲具有前射水功能。 10）具备无线插拔技术、无线连接技术。 11）配合主机的特殊光观察技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。 （七）电子下消化道内窥镜 1）≥100万像素高感图像传感器，输出全高清图像。 2）具备近焦观察：≤2mm近距离观察。 3）视野角：≥170° 4）观察景深：≥2~100mm。 5）▲先端部直径（插入部）：≤12.0mm，软性部直径（插入部）：≤12.0mm。 6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。 7）▲最小钳道内径：≥3.8mm。 8）工作长度：≥1300mm，全长：≥1600mm。 9）具有前射水功能。 10）结肠插入技术：具有硬度可调、精准传导、顺应弯曲功能。 11）具备无线插拔技术、无线连接技术。 12）配合主机的特殊光观察技术，通过内镜按钮切换观察模式，可获取不同的粘膜信息，从而实现消化道早癌筛查到精查，满足临床诊断不同需求。 （八）电子上消化道内窥镜 1）≥100万像素高感图像传感器，输出全高清图像。 2）具备近焦观察：≤2mm近距离观察。 3）视野角：≥140°。 4）观察景深：≥2~100mm。 5）▲先端部直径（插入部）：≤9.3mm，软性部直径（插入部）：≤9.3mm。 6）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。 7）最小钳道内径：≥2.8mm。 8）工作长度：≥1000mm，全长：≥1300mm。 9）具有前射水功能。 （九）电子下消化道内窥镜 1）≥100万像素高感图像传感器，输出全高清图像。 2）具备近焦观察：≤2mm近距离观察。 3）视野角：≥140°。 4）观察景深：≥2~100mm。 5）▲先端部直径（插入部）：≤12.0mm，软性部直径（插入部）：≤12.0mm。 6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。 7）最小钳道内径：≥3.8mm。 8）工作长度：≥1300mm，全长：≥1600mm。 9）具有前射水功能。 10）结肠插入技术：插入部硬度渐变式设计。 二、设备配置： 序号 名称 数量 1 电子图像处理器 1套 2 医用内窥镜用冷光源 1套 3 医用液晶监视器 1台 4 电子镜专用台车 1台 5 电子上消化道内窥镜（光学放大） 1条 6 电子上消化道内窥镜 2条 7 电子下消化道内窥镜 2条 |
| 2 | 光学相干断层扫描仪 | 一、主要功能与临床应用：玻璃体、视网膜、脉络膜、视盘结构显影，视网膜等结构自动分析，玻璃体影像增强、脉络膜厚度地形图分析、筛板深层成像功能，OCT血管成像功能，眼前节影像，房角3D图像，免散瞳眼底彩照 二、OCT成像 1、▲原理：扫频域三维OCT 2、▲光源：1050nm波长激光光源，大大减轻屈光间质及RPE层黑色素对光线的散射及吸收。 3、SLD光源类型：脉冲波而非连续波，光源稳定，光源工作时间8万小时以上。 4、▲扫描速度：≥100000 A-sacn/秒 5、▲扫描深度：≥2.6mm 6、最小瞳孔要求：≤2.5mm 7、内固视：绿色LED灯,提供最少五种固视标，亮度1-8级可调。 8、▲扫描线为不可见光，避免患者视线追随扫描线而影响患者的固视。 9、▲患者屈光补偿：－33 ～＋40D 10、自动对焦功能：可实现对视网膜的自动对焦和成像，自动调整OCT图像质量。 11、扫描模式：黄斑3D扫描、视盘3D扫描、视盘+黄斑同时3D超宽扫描，线性扫描（高清单线扫描、十字扫描、放射扫描）。 12、3D扫描可以同时叠加线性高清扫描，且线性扫描的位置可以根据病灶进行调整。 13、▲视盘+黄斑同时3D超宽扫描范围≥12×9mm，一次扫描可同时覆盖黄斑和视盘并进行数据分析，分别导出针对视网膜和青光眼的分析报告。 14、▲FGA扫描：基于眼底彩色照像进行扫描规划，对扫描类型、扫描线长度、叠加次数进行个性化设计，准确获取病变信息。 15、▲脉络膜成像及分析：所有模式均可脉络膜+视网膜+玻璃体一次成像，无需进行焦点迁移。并自动提供扫描范围内各点的脉络膜厚度数值。 16、随访功能：设备自动捕获和上次相同的部位，同一窗口将过去和当前图像同一部位进行精准比较，量化变化数值，有助于提高疾病诊断的准确性。 17、玻璃体影像模式：一键玻璃体影像增强，可清晰显影玻璃体形态结构，玻璃体液化腔大小测量，早期诊断玻璃体后脱离。 18、三维OCT图像处理功能：可切割内层及外层视网膜组织，可观察玻璃体内病变的三维形态。 三、眼底成像，扫描及分析功能 1、眼底成像：红外光，无赤光，免散眼底彩照。 2、▲内置高质量医用专业数码相机，可单独进行免散瞳眼底彩照。 3、成像范围：45°及30° 4、▲具备眼底彩照自动拼图功能。 四、青光眼分析功能 1、▲青光眼数据分析功能：≥512×128分辨率三维视盘、视盘和黄斑连续的断层扫描，最大获得12×9mm范围视网膜层、RNFL层 、GCL+层、GCL++层厚度自动分析，具有以上数据从黄斑区域到视盘区域的连续厚度地形图，以及包含亚洲人种的正常人参考数据库，获得FDA认证。 2、▲视盘测量参数：提供Disc Area视盘面积、Cup Area视杯面积、Rim Area盘沿面积、C/D Area Ratio面积杯盘比、Linear CDR线性杯盘比、Vertical CDR垂直杯盘比、Cup Volume视杯体积、Rim Volume盘沿体积、Horizontal D.D水平视盘直径、Vertical D.D垂直视盘直径等数据。 3、对称性分析：同一个扫描内进行视网膜神经纤维层、GCL+、GCL++上下方对比，并与内置包含亚洲人种正的常人数据库进行对比，取得FDA认证。 4、▲青光眼随访功能：≥8次视盘扫描随访，整合8次随访结果的RNFL、GCL+/GCL++、视盘45°彩色照相（真彩）进行青光眼趋势分析，并于一张报告单出具随访结果。 5、眼底彩照视盘成像：彩照可清晰还原视盘形态，了解盘沿宽度及切迹等改变，区分渗出及出血等体征。 6、▲具有立体眼底照相功能，可对病灶进行三维呈现。 7、▲视野缺损提示：基于神经纤维层及神经节细胞缺损值，进行24-2及10-2视野缺损情况提示，从而实现组织厚度及视野功能联合分析，方便青光眼医生发现早期青光眼的改变。 8.眼轴相关屈光参数矫正功能：软件提供眼轴输入界面，并结合球、柱镜参数，自动校正环扫RNFL的结果。 五、眼前节扫描及分析 1、模式：3D扫描，单线扫描，放射扫描。 2、扫描线长度：3-16mm 。 3、Overlap次数：≥64次 。 4、▲可同时成像双侧房角，并提供双侧房角度数测量工具，在报告上展示度数测量结果。 5、眼前段3D扫描：可三维呈现房角形态，房角的开放状态观察更清晰。 六、OCT血管成像（OCTA） 1、算法：OCTARATM ,全频比率算法。对低速血流检测的灵敏度更高。 2、▲软件功能：可同一界面、同一报告呈现眼底彩色照相、OCT、OCTA、enface；可连接同品牌的其他眼科设备，电脑验光仪、非接触眼压计、角膜内皮细胞计、数码裂隙灯、眼底照相机等 。 3、OCTA单次扫描范围：≥12×12mm 。 4、▲OCTA拼图范围： ≥25mm×25mm 。 5、OCTA默认分层：玻璃体层、视网膜浅层、视网膜深层、外层视网膜、脉络膜毛细血管、SubRPE、脉络膜血管层 。 6、OCTA量化功能：黄斑中心凹区域血流密度自动量化，自带软件提供百分比数值；自带软件提供黄斑无血管区（FAZ）面积、周长、圆度量化数值；视盘区域血流密度自动量化，自带软件提供百分比数值 。 7、OCTA随访：对同一部位进行现在及过去的扫描，两次OCTA检查结果进行同一部位精准对位随访分析，观察OCTA形态的变化、血管密度数值的变化、FAZ面积、周长、圆度数值的变化 。 8、OCTA去伪迹：提供视网膜深层、外层视网膜、脉络膜毛细血管、外层视网膜脉络膜毛细血管复合体等层次的一键自动去伪迹功能 。 9、▲OCTA与眼底彩照叠加功能：可将OCTA提示的病变部位在眼底彩照上进行圆形、个性化病灶标记，并将标记好的眼底彩照进行保存、导出，用于指导激光治疗 。 七、电脑、打印及其他附件要求 1、外置电脑，方便维修，避免内置电脑无法升级 2、电脑工作站配置Intel i7处理器，配备千兆网卡；硬盘：≥4TB；内存：≥32G 3、显示器：≥24寸显示屏。 4、打印机：彩色激光打印机。 5、升降台：配置可同时放置OCT主机及电脑、显示器、打印机的可移动的升降台。 |
| 3 | 射频消融系统 | 一、射频消融仪技术 1.1控制方式：温度控制，功率控制。 1.2支持温控导管类型：支持电阻温控模式和电偶温控模式两种消融导管。 1.3兼容消融导管：兼容电阻型、电偶型和非温控型消融导管。 1.4能与灌注泵联合使用，并在射频仪上设置灌注泵的参数。 1.5.能远程控制面板联合使用，在观察室远程操纵射频仪。 1.6放电时靶点信号：无干扰，在射频消融时靶点信号仍可清晰检测。 1.7通过易用的用户界面来操作：通过触摸屏（即便在佩戴手术手套的情况下）或者用笔\手术钳点击屏幕来进行选择。 1.8带有冗余保护电路，中央电脑处理器和微处理器分别控制射频仪和各种功能。 1.9配备存储器，即便在消融仪关闭的情况下亦能储存设置。 1.10配备可以倾斜的前面板，以便以最佳角度查看射频仪屏幕参数。 1.11射频输出功率：0-100 W可调，最低调节幅度1W。 1.12温度感知范围：0-95C。最低调节幅度：1C。可设置的目标温度范围：0-90C。 1.13阻抗感知范围：0-500欧姆。 1.14射频释放时间：0-999秒（可进行连续的线性消融，并自动归零）。 1.15温度全程实时显示：导管连接之后即全程实时显示导管头端温度。 1.16阻抗全程实时显示：导管连接之后即全程实时显示导管头端阻抗。 1.17具有参数设定存储功能：至少5位术者和50组预设程序（可储存对不同病例下消融的预设参数）。 1.18可对于各种参数进行修改：可以对阻抗安全范围，上升趋势，温控模式温度变化趋势，显示参数等各种参数进行调节。 1.19消融过程中实时数据以曲线形式直观显示，任何时候每个参数都可直接在消融界面上更改。 1.20可在每次消融结束和每次手术结束后总结消融数据和手术过程概要，并从USB端口导出至电脑，方便完成手术记录报告。 1.21可与三维标测系统兼容，在三维系统上显示消融参数。 1.22与电生理记录仪的兼容性：兼容各品牌电生理记录仪。 1.23提供最新的进口产品，获得CFDA批准销售的进口产品注册证。 二、灌注泵参数 2.1运行模式：连续运行。 2.2.流速精确度（最大压强 75 psi）：1 mL/min = -20% 至 +20% 2-5 mL/min = -10% 至 +20% 6-39 mL/min = -10% 至 +20% 40-60 mL/min = -10% 至 +20% 2.2.2冲洗 (100 mL/min) = -10% 至 +20% 2.3 气泡检测：设计为检测 ≥ 2 µL 的气泡 2.4.1流速调节（单位调节量 1 mL/min） 2.4.2低速（待机）流动 1 mL/min - 5 mL/min 2.4.3高速（消融）流动 6 mL/min - 50 mL/min 2.5 能与射频消融仪联合使用，在射频仪上操纵灌注泵，并实现联动，即随着放电功率的改变自动改变灌注流速。 2.6 能以颜色和图象直观显示皮条装载情况和气泡排出情况，以图像显示错误提示。 2.7 清洗：快速清洗，流量可达100 ml/min 2.8 高流量时间提醒：清晰可视，声音报警 2.9 灌注管路：特殊设计，箭头指引，保证正确装载 2.10 气泡探测：双气泡探测器，使空气栓塞危险性降至最低 |
| 4 | 连续性血液净化设备 | 一、基本性能 1、功能：满足临床使用。 2、质量：符合中华人民共和国标准。 3、电源：220V，50Hz 4、所用软件为最新版本，我方终身负责升级并负责升级费用。 二、具体规格及技术参数 （一）基本规格 10.4 英寸TFT彩色可旋转显示器，有主旋转按钮，配合内置智能软件方便使用，中文引导式互动操作界面，图文显示操作指引，具有 CRRT 数据传输功能，与医院HIS系统无缝连接，实行联网大数据管理，产生端口费用由供应商负责。 （二）主要技术和性能规格 1、泵（数量 7个） 整机具有6个高精度驱动泵（血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，枸橼酸泵，钙泵）和1个肝素泵，有醒目的颜色标识，可直视泵的工作情况，可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例。 2、抗凝方式： 支持枸橼酸抗凝、肝素抗凝以及枸橼酸+肝素联合抗凝方式。支持后台设置医院所使用的枸橼酸抗凝剂类型，可自由选择4%枸橼酸抗凝剂或ACD-A及AC-A等。 ▲3 、肾剂量参数： 内置肾剂量计算器，可设置病人体重，机器自动计算初始处方剂量及显示实时的平均交付剂量，帮助客户提高 CRRT 治疗质量。 ▲4 、TFL（液体最丢失量-智能控制）： 具有TFL管理系统，可自动纠正液体平衡进出偏差，保障一次治疗液体总误差在成人50g/低容量20g以内，保证治疗安全性。 5、压力传感器： 具有4个独立的金属压力传感器（滤器前压力传感器，滤出液压力传感器，动脉压力传感器，静脉压力传感器），全部管路压力传感器均为非侵入式压力传感器，非大气压力传感器，非接触式设计，减少与血液接触，降低感控风险并减少凝血因子激活。 6、平衡称： 提供多袋同时称重的平衡秤，置换液秤、滤出液秤均可悬挂1-4袋5L置换液袋，可选择多袋模式，平衡称均置于机器下端，2 个独立的电子秤分别监控废液秤和液体称。具有零点校准功能，每次开机自动计算补偿值。 称重范围： 0~20kg 线性精度： 0.1% ▲7、枸橼酸称及钙称： 具有单独枸橼酸称一个，单独钙称一个（保证钙离子水平调节更加线性），实现高精度高质量的枸橼酸抗凝。最大负重：各称0-2.2Kg，工作范围：0-2.5Kg（报警限2.3kg），分辨率0.1g，精确度： 最大重量2.5Kg时为0.2%。 ▲8、加热系统： 内置一体式的高效双面盘管式加热器，可同时对置换液和透析液安全加热，加热范围：35℃-39℃，递进 0.5℃，或者不加热 0℃，置换液/透析液>40℃将触发报警，自动提示换袋时间。CVVH，CVVHD，CVVHDF模式加热板工作范围：21℃-53℃，TPE模式加热板工作范围：21℃-42℃。 9、空气探测器： 具备超声波检测加上静脉夹处的光学检测。血流速 200ml/min情况时，可以监测到最小体积1ul的气泡。报警触发为200 ml/min 血流速度下，20μl气泡或一分钟内以 1μl为单位累积到20μl气泡。 10、漏血探测器： 光学检测，在HCT 32 %条件下，在 100ml/h到12000ml/h 大小的滤出液泵流速下滤出的最大报警限值应小于或等于0.35mL/min。 TPE模式报警灵敏度0.4%，1000ml废液中检测到4ml血液。 11、自动除气功能： 应具备自动除气壶，自动控制置换液液面功能，配备除气压力监测及自动除气泵，减少血液与空气接触。 12、屏幕显示病人当前诊断数据。 历史数据：提供最后三次治疗的数据，连续记录病人治疗历史高达单次 100 小时。 13、个性化配置模式 具备配置模式，可根据客户个性化需求定制符合采购人使用习惯的CRRT机器。 定制选项包括： 默认引血及回血流速 默认预充液体量 血泵与枸橼酸泵是否联动 钙泵与废液泵是否联动 设置枸橼酸抗凝剂摩尔浓度，步进1mmol/l 可选默认打开的枸橼酸抗凝模式支持，包含CVVH-pre，CVVH-psot，CVVHD，CVVHDF及TPE等选项。 可设置钙离子监测提醒功能及提醒间隔 。 可设置治疗时间最大至100h 。 14、自动步进流速调节 Regulated Start/Stop 支持打开自动步进流速调节功能（Regulated Start/Stop），内置智能软件自动将引血流速从默认值步进缓慢升至设置值，引血阶段血流速上升速度每30s上升10ml/min，且枸橼酸流速自动与血流速匹配，保证血液当中枸橼酸摩尔浓度始终稳定。 15、血液枸橼酸摩尔浓度计算器机器内置血液枸橼酸摩尔浓度计算器，显示在更多参数中，自动计算枸橼酸摩尔浓度且实时显示。 报警限：2.5至5.0 mmol/l。 16、联网数据传输功能 可通过数据连接将治疗数据实时导出，支持设置数据输出格式及输出间隔，可接入医院信息系统，实现联网大数据管理功能。 （三）治疗方式 1.治疗模式包括：缓慢连续超滤（SCUF）、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、血浆置换（TPE）、血液灌流（HP）。治疗中可在血滤模式下切换治疗模式。 2．可满足从小儿到成人不同年龄段的治疗模式。 3.一体式管路，且与滤器可分离，管路预冲时，膜内膜外分别预冲，自动控制血流速。具备再循环模式，模式间可自由切换，所有治疗模式用一套管路即可完成。 4.RCA抗凝可在CVVH-pre，CVVH-post，CVVHD，CVVHDF，TPE模式下实现一体化枸橼酸抗凝。 （四）治疗设定参数 1.血泵流速10-450ml/min 2.置换液流速0-10000ml/h 3.透析液流速0-10000ml/h 4.净超滤流速范围在-100-2000ml/h，最大净脱水偏差（单次治疗成人 50ml/低容量 20ml） 5.废液泵流速范围在0-12000ml/h 6．血浆泵流速范围0-3000ml/h 7.抗凝剂设置：肝素泵 50ml 注射器输入范围：0 或 0.5-15ml/h，步进 0.1ml/h，流速精度：2%。肝素手动追加量：0.5-2.5ml/次通过病人参数设定，步进 0.5ml 。 8.枸橼酸泵 0-650ml/h，可设置0或20-650ml/h，步进1ml/h，精确度最大流速时5%，系统准确度：泵和称总体在流速最大时为0.5%。 9.钙泵 0-300ml/h，可设置2-30ml/h步进0.2ml/h，30-300ml/h，步进1ml/h，精确度最大流速时5%，系统准确度：泵和钙称总体在流速最大时为0.5%。 （五）压力监测参数 1.动脉压：-250mmHg 到+350mmHg 2.回输压 ：-80mmHg 到+350mmHg 3.滤器前压 ：-400mmHg 到+500mmHg 4.滤出液压 ：-450mmHg 到+500mmHg 5.压力下降：-50 mmHg 到+250mmHg 6.TMP：-150 mmHg 到+400mmHg （六）安全报警监测系统 具备压力报警，换袋提前提示，温度异常报警，肝素结束提示，电源异常报警 。 （七）配置 1、配备枸橼酸泵，钙泵（采用高精度步进电机结构）及枸橼酸秤及钙秤，实现高精度一体化枸橼酸抗凝。 2、具有后备电池。 |
| 5 | 综合验光台 | 1.设备使用需求 1.1设备适用范围：广义描述用于测量眼球的角膜前表面和眼轴长度等，以确定眼球的屈光状态和类型。通过使用自动验光仪，可以了解眼睛的视力情况，为配镜或者近视手术提供科学依据。 1.2 工作用途：具体应用用于视光中心检测近视、远视、散光度数等验光及视功能等检查场所。 2设备配置 需求品名 单位 数量 2.1配置1 工作台 套 1 2.2配置2 升降椅 张 1 3主要技术参数与性能要求 3.1全自动视力检查器参数要求： *3.1.1有自动光度头，能通过控制盘进行快速的镜片切换，无需手动更换 镜片。 3.1.2检查范围：球镜：0～±25.00D（0.25/3D步长）、柱镜：0～±8.00D （0.25/1/2/3D步长）、柱镜轴向：0～180º（1º/5º/15º步长）、 棱镜：-20Δ～0～+20Δ（0.1/0.2/0.5/1.0Δ步长） 3.1.3具有近视力检查照明 3.1.4近视力检查模式时，瞳距会自动减小，调节为近距离检查状态 *3.1.5在近距离检查时，验光头可倾斜，倾斜角≥45º，模拟戴镜效果 3.1.6双眼平衡测试：棱镜分离法，红绿片分和偏光片 3.1.7交叉柱镜：±0.25D或±0.50D 3.1.8瞳距：48～80mm（1/0.5mm步长） 3.1.9检眼镜补偿片：+2.00D或+1.50D内置 3.1.10棱镜基底方向：向上、向下、向内、向外 *3.1.11在AC/A等视功能检查时，程序自动计算最终结果 3.1.12操作电脑主机显示屏一体化设计（同品牌），操作屏可翻转到病人 侧，以便进行医患交流 #3.1.13具有患教功能，提供3D图像演示近视、远视、老视等屈光不正机 理，便于教学和医患沟通。 3.1.14自动验光程序：能编辑5种自动验光程序，全中文菜单设置 *3.1.15操控面板：≥10英寸LCD彩色触摸屏 3.1.16镜眼距：12mm，13.75mm，16mm，18mm，20mm 3.1.117标识内嵌式健盘，防止磨损 3.2视力表参数要求： 3.2.1视力检查：朗多环、数字、字母、E视标；视觉功能：红/绿检测、 散光、隐斜视、立体视觉、影像不等、双眼视觉 3.2.2检测距离：标准5米（2.5米－6米，25厘米步长） 3.2.3亮度：80~320cd/m2 3.2.4对比度：85％或以上 3.2.5可以显示视标：0.03-2.0，视标对比度可调 3.2.6可配合综合视力检查器控制台展示动态图像 3.2.7可配合综合视力检查器控制台操作，与视力检查器镜片联动 3.2.8可配合综合视力检查器控制台单独显示纵向，横向，单独的视标 *3.2.9配备高分辨率LCD显示屏：≥19寸 3.3升降台参数要求: 3.3.1配置顶灯：≥9WLED灯 3.3.2悬臂：通过控制按钮，电磁悬臂可在任何位置自动锁定。 3.3.3摇臂升降范围：1300-1650mm，旋转角度：0°-90° 3.3.4桌面旋转角度：0°-90° 3.3.5桌面上配有小托板，可放置电脑验光仪或其他检查设备。桌面下部 有保护装置，以防止压到顾客的腿部。 3.3.6主机：为设备提供稳固的支持，并具有升降功能，主机升降范围： 830－980（mm） 3.3.7接触式控制面板：功能全面的控制面板可以用来控制顶灯、升降椅、 投影仪、控制摆臂及桌面的升降。 3.3.8电动悬臂：可悬挂全自动视力检查器，并可使用电磁触动锁定在合 适的高度进行检。 *3.3.9升降椅：豪华舒适的升降椅，升降平稳，座椅必须配有扶手 3.3.10工作台：配置升降座椅、办公桌等 4售后服务 4.1保修年限≥2年 4.2出现故障响应时间维修到达现场时间≤24小时 4.3维修支持零配件供应时间≥5年 4.4耗材及零配件耗材及配件目录（含最高限价） 4.5 维修资料需提供详细操作手册/使用说明书，维修保养手册及用户维修联络卡，安装手册等 4.6维修工具提供维修专用工具一套（如有需要） 4.7预防性维修/定期维保： 修期内提供定期维护保养服务护保养 4.8维修密码支持若有密码，需开放 4.9升级终身免费软件升级 4.10使用培训支持 4.11工程师培训支持 |
| 6 | 麻醉机 | 一、设备名称：麻醉系统工作站 二、设备用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。 三、主要规格和系统概述 1.一体化设计、最新一代的智能化全能麻醉工作站。 2.适用于成人、儿童和新生儿。 3.整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。 4.第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。 5.全自动自检、自动定标，传感器自动校正。 6.标配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。 四、技术参数 （一）气体输送系统 1.电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的数值显示，主屏幕上有虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量；2气源（O2/AIR）。 2.可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0 – 12 L/min。 3.机械新鲜气体混合+电子流量监测装置在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气。 （二）麻醉呼吸机 1.电动电控呼吸机，无需驱动气体；在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全。 2.采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。 3.通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停模式（一键暂停，便于术中操作）。 4.暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。通过“计时器”功能还能设置暂停持续的时间，到时及时报警提示医生切换通气模式。在术中进行吸痰，调整插管位置，移动患者等操作时，可防止麻醉气体通过开放的Y型接头对室内空气的污染。 5.容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml。 6.吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下） 7.压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O 8.压力支持 ΔPsupp：关，3 - (80-PEEP) cmH2O 9.呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O。 10.呼吸频率: 3 - 100 次/分 11.吸气时间：0.2 - 10秒 12.吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间） 13.最大吸气流速为≥160 L/min 14.同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min。 15.压力上升时间 Slope：0 - 2秒 16.压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 % 17.可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值。 （三）呼吸回路： 1.集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。 2.呼吸系统总容量：约为3.57 升（包括可重复使用钠石灰罐容量1.5升和呼吸机活塞最大容量1.5升）。 3.一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水。 4.组件少，拆装无需工具。 5.手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。 6.标配5个高精度热丝式流量传感器，全自动标定；安装时无方向性，不会造成安装错误引起监测故障。 7.CO2吸收罐容量1.5升。 8.标配主动式麻醉废气排放装置（AGS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。 （四）麻醉气体挥发罐 1.挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。 2.挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运。 3.单罐位，配置一个七氟醚挥发罐，首次最大加药量360毫升，常规最大加药量300毫升。 4.只需出厂一次定标，终身免维护。 5.能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。 （五）监测和报警 1.一体化内置式15.3英寸彩色触摸幕，可快捷切换3种配置视图；1280 x 768像素。 2.全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。 3.全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。 4.日志中最多可保存 20000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。 5.通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。 6.监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 cmH2O/mL。 7.报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。 8.自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。按压相应按键后，机器自动根据预先设定的百分比对报警的上下限进行调整，便于医生方便，快速，适当地调节报警限值。 9.CBM模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警。 （六）其它 1.内置后备电池，使用时间最少45分钟，一般120分钟。 2.电源：100-240伏特，50/60赫兹 3.传输协议：Medibus X 4.接口：标配2个RS232，1个USB，1个RJ45 监护仪：病人监护仪参数 1、硬件&软件 1.1监护能力 成人，儿童，新生儿 1.2硬件&软件系统 1.2.1380mm（15英寸）高分辨率彩色TFT触摸屏，分辨率（1024×768），最大支持11道波形 1.2.2全机配备1个电源指示灯，1个充电指示灯，2个报警指示灯， 1.2.3单个通道可同时显示小趋势、波形和参数 1.2.4屏幕布局可定制，可同屏显示NIBP测量历史记录 1.2.5支持20种语言选择 1.2.6具有大字体显示功能，同屏最大支持11道波形显示 1.2.7新生儿OxyCRG 呼吸氧合图 1.2.8可存储最大120小时趋势数据，所有参数均可以表格或图形格式存储 1.2.9监护仪提供了全部监护参数的 120 小时趋势数据，1200 个NIBP 测量数据和60 个参数报警事件的存贮 1.2.10 具有1个VGA输出接口，1个RS232接口，1个以太网口，2个USB接口，1个模拟输出接口和护士呼叫系统接口 1.2.11 内置可充电锂离子电池，供电可达240分钟（25℃，连续SpO2测量模式和NIBP自动测量模式） 2、测量参数 2.1心电 2.1.1 标配ECG5导联 2.1.2 可选3/5导联，最多达7道心电波形同屏显示 2.1.3 导联命名类型 AHA（美标）、IEC（欧标） 2.1.4 支持3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度 2.1.5 可以进行16种高级心律失常分析 2.2呼吸速率：胸阻抗法 2.3无创血压；震荡法,步进阶梯式放气 2.4体温：支持温差测量，配重复性探头 2.5脉搏血氧饱和度 2.5.1 一体化指套设计 2.5.2 可测量灌注指数（PI） 2.5.3 SPO2灵敏度可调 2.6有创血压 2.6.1 测量范围：-50 — 300 mmHg 2.6.2 可测量压力 ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压， LAP左心房压， ICP颅内压 2.7 呼末二氧化碳 2.7.1 主流etCO2 2.7.2 测量方法 红外吸收技术 2.7.3 测量范围 0 至 150mmHg 2.7.4 可测量EtCO2呼末二氧化碳浓度，FiCO2吸入二氧化碳浓度，AwRR呼吸速率 2.7.5 可设定大气压补偿，氧气补偿，平衡气体补偿和麻醉气体补偿。 |
| 7 | 呼吸机 | 一、通气模式： 1.辅助/控制 (A/C) （1）容量控制（VCV） （2）压力控制（PCV） 2.同步间歇强制通气 (SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV 3.自主呼吸 (SPONT) （1）压力支持(PSV) （2）持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV) 4.无创通气 (NIV) 5.★双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV) 二、参数设置： 呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数，方便医生快速操作。 1.★潮气量：25～2200ml（容控时） 2.呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式） 3.吸气压力：5～85 cmH2O 4.支持压力：0～65 cmH2O 5.呼气末正压：0～40 cmH2O 6.峰值流速：3～150 L/min 7.压力触发： 0.1～20 cmH2O 8.流速触发：0.5～20 L/min 9.吸气时间：0.2～30s 10.平台时间：0.0～2.0s 11.呼气时间：0.2～10.0s 12.吸呼比：1:299～149:1 13.氧气浓度：21%～100% 14.容控时可调流量波形：方波、递减波 15.压控时可设定呼吸定时光柱条：可选择固定吸气时间、呼气时间或吸呼比 16.窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向自动转换 17.流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散 18.脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管 19.★呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间，使病人更感舒适 三、监测项目： 1.★15”以上中文彩色触摸显示屏，设置与监测界面分屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下左右不同角度转动，方便各个角度观察，显示屏可与主机分离，可上吊塔 2.具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记 3.压力、容量和时间参数：自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等 4.肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP 四、其它功能： 1.★吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染 2.智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议 3.吸气阀：比例电磁阀 4.呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗 5.★流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标 6.★供气方式：非涡轮供气系统，可选配压缩机或连接中心供气 7.具备系统顺应性补偿 8.具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min； 9.有后备电源 |