崇左市人民医院倒置显微镜、超净台、实验通风橱等设备

主要需求参数

一、倒置显微镜、超净台、实验通风橱等设备采购项目需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 概算单价（元） | 概算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净台 | 台 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 3 | 冰箱 | 台 | 2 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 4 | 实验通风橱 | 台 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 5 | 普通显微镜 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 6 | 倒置显微镜 | 台 | 1 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 7 | 抽湿机 | 台 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8 | 加湿器 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 9 | 水浴箱 | 台 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 10 | 离心机 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 11 | 电子天平 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |

- 倒置显微镜、超净台、实验通风橱等设备主要技术参数需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净台 | 台 | 1 | 1、技术参数 1.1 外部尺寸≤1460mm×620mm×1850mm； 1.2 内部尺寸≥1335mm ×530mm×650mm； 1.3 额定功率≥750 W； 1.4 气流流速：0.30～0.45m/s； 1.5 紫外灯功率≥40W； 1.6 LED日光灯功率≥16W； 1.7 前窗玻璃最大开口高度≥400mm； ※1.8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.9 噪音≤65dB(A)； 1.10 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.11 照明：≥300lx； 1.12 洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）； 1.13 洁净台分类：垂直层流、单面操作； 1.14 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%； 1.15 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； ※1.16 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 1.17初、高效过滤器可在柜体前侧进行更换，不用移动设备即可完成； 1.18 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，具有防脱落设计，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； ※1.19 风机8挡调速，适配不同的实验类型； ※1.20 具有紫外灯、风机预约定时功能； ※1.21 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； ※1.22 紫外灯开启延时5～20s之间可调，保护操作人员安全； 1.23 完善的报警系统： ※（1）设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； ※（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警； ※（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警； ※（4）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警； ※1.24 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 二、认证资质 ※1、 BSI英标ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证 2、ISO14001环境管理体系认证 3、ISO45001职业健康安全管理体系认证 4、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告 |
| 2 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 | - 外形尺寸：≤900×880×890mm； - ★工作区尺寸：≤660×700×590mm - 舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架（标配3件），箱体外部为碳钢喷塑，采用背部加热，强制对流结构。 - 保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，设备表面温度低，减少受外界环境温度的影响。 - 耐高温硅胶密封条设计，采用高硼硅耐高温玻璃，透视窗结构设计，便于观察设备内部情况。 - 具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。 - ★采用PID微电脑控温技术，有温度自整定功能，以及自动故障检测报警功能。LCD液晶温度显示，自带温度偏差校准功能 - ★温度选择范围：RT+10-300℃。 - 设备容积：≥270L。 - 温度显示分辨力：0.1℃。 - 温度均匀性：≤最高温度±2.5％ - 功率：≥3000W - 具有定时功能，声光报警提示，0-9999h/min - 选配：隔板架；可选配福马脚轮，移动更方便，选配USB数据输出口，箱内温度数据电子文件记录；微型打印机，箱内温度数据纸质记录； |
| 3 | 冰箱 | 台 | 2 | 一、技术性能参数 1、样式：立式、上下双开门 2、容积：≥450L（冷藏295L、冷冻155L） 3、温度控制:冷藏室箱内温度保持在2℃~8℃范围内，冷冻室箱内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃。 4、制冷方式：冷藏风冷，冷冻直冷 5、 外部尺寸（宽×深×高）：≥741mm×811mm×1889mm 内部尺寸（宽×深×高）：冷藏室≥590mm×675mm×746mm 冷冻室≥520mm×647mm×460mm 6、耗电量：4.55kW.h/24h 7、噪音等级：≤68dB（A） 二、结构功能特点 1、外部材料：喷涂钢板，内部材料：304不锈钢 3、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡 *3、外门：2扇；冷藏室双层中空钢化电加热玻璃发泡门，；冷冻室整体聚氨酯环戊烷发泡门，双层门封条设计，温度更均匀、产品更节能。 4、搁架：冷藏室3个，钢丝浸塑材质，冷冻室1个，不锈钢材质，高度均可调节。 *5、脚轮：底部前后4个脚轮，方便用户移动设备。 6、测试孔：上下室各1个，直径23mm，方便用户监测和实验采集数据。 *7、高效的制冷系统设计：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，丝管式冷凝器，强制风冷散热；冷藏室铜管铝翅片式蒸发器配合背吹循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；冷冻室蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间。 *8、显示精度：上下室独立微电脑控制，数码管显示，控温精度≤0.1℃。 *9、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥72小时）、冷藏冷冻独立开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 *10、数据存储与导出：标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据； 11、多重保护功能：温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。 12、人性化设计： *（1）冷藏室、冷冻室双锁设计，采用迫紧把手设计，可装配挂锁，确保存放物品安全； （2）标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 三、资格证明和技术文件 1、医疗器械生产许可证 2、医疗器械注册证 3、ISO9001质量管理体系认证 4、ISO13485医疗器械质量管理体系认证 四、配件 1、智能温湿度记录仪 2、热敏打印机 3、485远程接口 |
| 4 | 实验通风橱 | 台 | 1 | 一、技术参数 ※1、通风柜基本参数： （1）外部尺寸≥（L×D×H）1300mm×800mm×2200mm；（尺寸可根据要求订制修改） 注：含水龙头控制阀外尺寸深度方向为：850mm。 （2）内部尺寸≥（L×D×H）1120mm ×670mm×730mm 。 （3）台面板到地面高度：≥850mm； （4）吸入口风速：0.3～0.8m/s； （5）系统排风量：≥950 m³/h； （6）额定功率：≥500 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)； （7）噪音等级：≤68dB（A）； （8）照度：≥400lx； （9）前窗玻璃开口高度：≥520mm； （10）紫外灯功率：≥30W； （11）LED日光灯功率：≥16W； （12）重量：毛重350KG； （13）使用人数：2—3人； （14）木包装外尺寸：上柜体：1690*990*1690mm，下柜体： 1690*990*900mm 二、结构功能 1、通风柜外壳采用≥1.0mm邯钢冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。 ※2、通风柜操作区采用耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击厚度≥5mm实心抗倍特板，对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清 洁更换；台面板能够拆卸便于清理。 ※ 3、通风柜前视窗为电动视窗，操作按键控制，可以在行程范围内的任意高度停止，具有断电锁止的功能。 4、通风柜前视窗玻璃≥5mm厚钢化玻璃。 ※ 5、通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、玻璃门上升键、玻璃门下降键、插座键、日光灯键、紫外灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位。 6、 通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。 7、 通风柜配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖。 ※8、通风柜配置底柜，底柜采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。 9、通风柜内置交流后向离心风机，风量大、噪音小，方便安装。 10、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。 ※ 11、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。 四、认证资质 ※ ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 ISO45001职业健康安全管理体系认证 |
| 5 | 普通显微镜 | 台 | 1 | - 无限远色差校正光学系统（CCIS）及宽带镀膜衬度增强平场消色差物镜。齐焦距离45mm，符合国内、外显微镜通用标准。 - 目镜：高眼点、大视场10X目镜，视场直径≥20mm。目镜固定在目镜筒上，需专用工具才能开启；双目视度均可调节（目镜视度在目镜上单独可调），铰链式双目筒；30º倾斜；内定位可360度旋转。镜架背面带有电源线绕线架。采用金属材料。 - 转换器：内定位4孔转换器。内倾式设计，更换切片无需升、降载物台。 - ★钢丝载物台：尺寸≥140×135（mm）。移动范围≥75×40（mm），X 轴钢丝传动，防止外露齿条对操作人员划伤，最小读数值0.1 mm。片夹带有缓冲装置。载物台采用耐磨、抗腐蚀的石墨特殊涂层，耐用，便于清洁。 - ★物镜：全新宽带镀膜无限远平场消色差物镜：4×/NA0.1/WD≥15.9mm、10×/NA0.25/WD≥17.4mm、40×/NA0.65（弹簧）/WD≥0.6mm.100X/NA1.25/WD≥0.15mm物镜NA与WD均大于要求。 - 调焦机构：粗微调同轴，左、右两侧均有粗微调手轮；具有过载保护装置,调焦范围≥25mm，微调最小格值:≤2μm；采用V型（三角）钢导轨及滑块膨胀结构，V型导轨提供进口报关证明；齿轮齿条和行星齿轮均采用金属材料。具有上下双限位装置，上限位避免划伤物镜前端镜片和损坏切片，下限位防止聚光镜碰撞集光镜造成损坏。粗调焦松紧度可调。 - ★照明系统采用 3W LED 光源，编码电位器数字调光，满足明场、暗场、相衬、偏光等观察的照明亮度。30min 无调光操作自动进入休眠模式，环保节能，使用寿命更长。聚光镜全新升级，采用大数值孔径设计。 - ★整机搭载 1.3 寸OLED 显示屏，编码电位器数字调光，更直观显示当前照明亮度，数字化功能便于用户记录还原观察数据，提升用户操作体验。显示屏支持定制显示用户名称，让用户拥有自己的专属标签。 - 机器的目镜、物镜、整机都具有防霉结构设计。无铅光学材质，符合 ROHS 的环保要求。需要提供目镜、物镜以及显微镜防霉检测报告。 - 制造厂商同时通过国际权威SGS认证机构颁发的ISO9001/14001/13485 配置清单: 主机架：BA210机架 1个目镜： 10×/20mm 2个物镜：4X、10X、40X、100X 各1个 载物台：1个 物镜转盘:1个 调焦手轮：1个 光源：LED光源 1个 |
| 6 | 倒置显微镜 | 台 | 1 | - 光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 - 观察筒：铰链式双目筒45度,360度自由旋转，第三目可接数码摄像系统。 - 铰链式双目筒45度，360度自由旋转，瞳距48MM-75MM，分光比100:0/20:80。 - 铰链式变角度观察筒45度，+/-15度，360自由旋转（人机工程观察）。 - 目镜：大视野高眼点，视场直径20mm，屈光度可调。 - 转换器：左侧倾斜，四孔。 - 物镜:4X N.A.0.10/W.D.12.6, 10XN.A.0.25/W.D.16.8, 20X N.A.0.30/W.D.4.7, 40X N.A.0.50W.D.3.0 - 载物台：面积200~239mm 。 - 聚光镜：ELWD N.A. 0.3，工作距离72mm，移去聚光镜时工作距离184mm。 - 调焦装置：调焦行程8mm，粗微调同轴，粗调焦松紧可调，微调格值0.002mm。 - .照明：3W LED照明，亮度可调，带智能感应模式，机身上红外感应器可感知是否有用户在显微镜前工作，如用户离开显微镜15分钟，仪器电源会自动关闭；当用户返回，感应器收到信号，将自动开启电源。 - 滤色片：兰色滤色片，绿色干涉滤色片，中性滤色片，毛玻璃片。 - 防霉：在观察筒、目镜、物镜做防霉处理。14.整机保修贰年，终身维护。 |
| 7 | 抽湿机 | 台 | 1 | - 日除湿量:12L/D(30℃,RH:80%) - 定时模式:0~24H - 制冷剂:85(R134a)g - 水箱大小:2L 额定功率:185W - 额定电流：1.6A |
| 8 | 加湿器 | 台 | 1 | - 1、额定加湿量：450mL/h - 2、最大加湿量：550mL/h - 3、水箱容量：16L - 4、噪音：实测37.6dB(A) - 5、定时：0~12h - 6、加湿档位：4档，低+高+睡眠模式+AI模式 |
| 9 | 水浴箱 | 台 | - 1 | - 1、LCD液晶显示屏，实时温度值显示、倒计时显示。 - 2、PID 微处理器控制温度，控温精确。 - 3、工作区采用不锈钢板制成，耐腐蚀、易清洗。 - 4、自带温度偏差校准功能。 - 5、标配超温报警功能。 - 6、计时器可精确控制加热时间，计时范围：0～9999分钟（小时）。 - 7、箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保喷涂处理，耐腐蚀性强，整机造型美观大方合理，使用维修方便。 - 8、公称容积（L）≥30L。 - 9、温度控制范围（℃）：Rt+5-100（标准大气压下）。 - 10、温度显示分辨力（℃）：0.1。 - 11、温度波动（℃）：±0.5℃。 |
| 10 | 离心机 | 台 | 1 | - *配有多款管架、适配器，一次性可分离32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管、64根7ml/5ml真空采血管，适用于临床检测、化验分析等所有项目 - 微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机 - 自动计算及设置离心力RCF值 - *采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。 - *全钢制外壳，安全可靠 - 倒计时时间小于一分钟以秒显示 - 电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠 - *产品符合ISO9001 2015质量管理体系要求。 - 最高转速 5000r/min - 最大相对离心力 4390×g - 最大容量 1000ml(4×250ml) - 转速精度 ±30r/min - 定时范围 1min～99min - 整机噪声 <65dB(A) - 电源 AC220V±22V 50/60Hz 10A - 整机功率 400 W - 外形尺寸 450×545×380mm(L×W×H) - 重 量 40kg - *配 置 32*15ml水平转子（含5ml、10ml适配器）（最高转速4000rpm，最大相对离心力2810xg） |
| 11 | 电子天平 | 台 | 1 | - 称量范围：0-200g。 - 可读性精度：10mg。 - 交直流两用，带水准仪，液晶背光显示，称量反应速度快，高稳定性。 - 传感器采用独特的锁紧装置，确保天平在运输起到保护作用。 - 系统操作有:计数功能，百分比，自动校准，校准多点选择，配校准砝码(可选)。 - 具有单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能，操作更简便可靠。 - 内置 RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。 |