崇左市人民医院2025年医学装备采购项目

主要需求参数

一、崇左市人民医院2025年医学装备采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 台 | 1 | 29 | 29 |
| 2 | 脑组织氧饱和度监测仪 | 台 | 1 | 28 | 28 |
| 3 | 冷冻手术治疗仪 | 台 | 1 | 46 | 46 |
| 4 | 氩气高频手术设备（内窥镜用) | 台 | 1 | 49.8 | 49.8 |
| 5 | 半导体激光治疗仪 | 台 | 1 | 28 | 28 |
| 6 | 激光/强脉冲光系统 | 台 | 1 | 130 | 130 |
| 7 | 4K3D荧光超高清腹腔镜影像系统 | 套 | 1 | 260 | 260 |
| 8 | 气囊式体外反搏系统 | 套 | 2 | 40 | 80 |
| 9 | 冠脉内旋磨介入治疗仪 | 台 | 1 | 50 | 50 |
| 10 | 数字化多功能脑电图仪 | 台 | 2 | 29.5 | 59 |
| 11 | 肌电图诱发电位仪 | 台 | 1 | 32 | 32 |
| 12 | 视频眼震图仪 | 台 | 1 | 55 | 55 |
| 13 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 台 | 1 | 40.5 | 40.5 |
| 14 | 眩晕症诊疗系统 | 套 | 1 | 140 | 140 |
| 15 | 眼底手术观察系统（含非接触广角镜系统+倒像系统） | 台 | 1 | 65 | 65 |
| 16 | 全自动非接触式眼压计 | 台 | 1 | 15 | 15 |
| 17 | 数字化医用X射线摄影系统 | 台 | 1 | 155 | 155 |
| 18 | 肿瘤超声治疗仪 | 台 | 1 | 235 | 235 |
|  | 合计： |  | 20 |  | 1497.6 |

- 崇左市人民医院2025年医学装备采购项目主要技术参数需求

| 项目 | 设备名称 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1、适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 2、支持波形、环图、监测值同屏显示；具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。 3、标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。 4、可选配高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV等。 5、无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV等模式。 6、氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。 7、肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。 |
| 2 | 脑组织氧饱和度监测仪 | 1、监测脑、局部组织血氧饱和度（rSO2）；局部组织包含：躯体特定位置（腹部、上下肢、肾区、肠系膜或其他特定位置）； 2、可量化患者的rSO2在用户定义的基线值下的持续时间和深度（AUC）； 3、可显示及设置基线值（BL），并实时计算相对基线值的变化量（ΔBL）； 4、监测脑部及局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔO2Hb）、还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔHHb）、总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔtHb），测量范围为-100~100μmol/L； 5、传感器：带有五种波长的LED，非激光光源，并含双路光电接收器的传感器实时监测及存储患者的数据； 6、操作方式：触摸屏+实体快捷键+手势交互多模式操作； 7、测量过程中可标记事件，可在任何时间做标记，事件按照应用场景可分为：≥6个场景，每种场景≥80个事件； 8、具有监测状态报警提示：传感器连接失败、传感器探头位置出错、传感器数据不稳定、环境光过强等。 |
| 3 | 冷冻手术治疗仪 | 设备用途 用于在介入手术期间经支气管镜通过冷冻粘连应用于气道内异物、粘液、血液凝块和坏死组织的冷冻去除以及支气管和肺部组织的冷冻活检。 技术参数： 1、探针具有多种探针规格型号可选，有可重复使用探针。 2、冷冻温度具有3档调节和控制功能。 3、冷冻降温时间:<4s；、冷冻升温时间:<5s 4、主机具有自动压力检测和控制功能，液晶屏显示及提示。 5、主机具有专家模式，术者可自行根据手术需要选择合适冷冻档位及时间和客户模式，术者可提前设定冷冻时间和冷冻档位 6、最低制冷温度-78℃。 7、带时间计数功能，精准操作控制1冷冻治疗设备。 |
| 4 | 氩气高频手术设备（内窥镜用) | 1、工作频率：电切: 430kHz±10%，双凝/柔和凝：430kHz±10%，电凝：600kHz±10% 2、低频漏电流(正常状态)： 对地漏电流： ≤0.5mA 外壳漏电流： ≤0.1mA 患者漏电流： ≤0.01mA 3、高频漏电流： ≤150mA 4、高频手术设备是具有高频电刀功能和氩气功能（APC）的一体机，CF型设备，全浮地形式输出，由标志表示。 5、具有四种电切、五种电凝输出模式，可满足内镜下各种需高频治疗的手术。 6、可用于内镜电切模式。 7、切凝、凝切联动功能具有时间调节功能，可根据实际需求调整电切、电凝的输出时间，可用上下键分别调节工作时间。 8、具备自动监测的回路控制系统，用以控制和调节切割质量参数，不同负载情况下自动补偿调整输出功率，从而确保各选定的切割质量得以重复并保持稳定。 9、氩束激发距离在7-10mm以上，保证内镜下的视野清晰。 10、氩气流量控制为全数字化自动控制保证气流的精确稳定。 |
| 5 | 半导体激光治疗仪 | 1、用于头部局部照射辅助治疗、促进毛发生长； 2、光源类型：670nm半导体激光； 3、辐照面积：≥900cm²； 4、激光输出波长：670nm±10nm； 5、激光光源数量：≥424颗； 6、单颗激光辐射强度：4.5mW/cm²±10%； 7、定时功能：0min～60min范围内任意设置； 8、具有连续照射或脉冲照射两种工作模式。 |
| 6 | 激光/强脉冲光系统 | 一、拟购设备的用途：色素性疾病、血管性疾病、黄褐斑、激素依赖性皮炎、炎性痤疮、嫩肤除皱、光老化、脱毛等。 二、主要技术参数 1、具备通用型IPL治疗手具； 2、外置插拔滤光片技术，可搭配≥6个不同波长的外置实体滤光片； 3、具备双波段窄波技术； 4、光子（IPL）治疗手具要求： 为了满足胶原蛋白更有效地吸收能量，所有光子治疗手具的波长覆盖范围必须达到1200nm，且波长不能超过1200nm； 5、脉宽：4-20ms连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽； 6、脉冲方式：多个同步脉冲，可选择 1~3个脉冲数； 7、光斑面积：≥两个光斑； 8、冷却方式：持续蓝宝石接触式冷却。 |
| 7 | 4K3D荧光超高清腹腔镜影像系统 | 1、全数字化4K超高清摄像系统：可同时捕捉可见光和近红外光图像 ； 2、分辨率：3840*2160p，逐行扫描，16:9，像素≥800万； 3、全数字化超高清4K芯片，可实现4K 3D摄像，独立近红外CMOS芯片实现荧光成像，荧光灵敏度可调节； 4、对850nm±30nm波长的近红外光照明物体后独立成像，近红外成像不受其他照明光照影响； 5、不少于三种显示模式，一键式选择：4K白光模式，4K彩色荧光模式和多模荧光模式； 6、具有4K彩色荧光模式：可梯度式显示荧光颜色，随着荧光亮度由弱变强，荧光颜色由蓝色到黄色逐渐变化。同时，画面中会显示出不同强度对应的颜色标尺； 7、4K超高清技术：可根据手术需要选择细节增强、色彩增强、暗场增强，以提高手术中组织和血管的辨识度，体现4K超高清的影像效果； 8、图像处理器可兼容不少于3种光学成像摄像头：4K荧光摄像头（2D）、4K3D荧光摄像头、4K白光摄像头； 9、光源采用纯白光LED，连续发光，光谱连续度高，色温4200~6200K、显色指数≥85，LED寿命不少于30000小时； 10、独立3D腹腔镜可与摄像头拆分，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。 |
| 8 | 气囊式体外反搏系统 | 一、技术参数要求 1.心电信号增益：多级增益，共模抑制比>80dB，心电检出门限应不大于0.25mV； 2.心电导联：标准三导联，心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性； 3.心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min，心率与脉率同频双显示； 4.滤波技术：50/60Hz高低通滤波。 二、脉搏参数： 1.血氧饱和度显示范围：70-100%，精度+2%； 2.脉率显示范围：35次/min～165次/min时，脉率显示误差不大于2次/min； 3.D/S比值：实时显示峰值的比值（P）和面积的比值（A）； 4.血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性； 三、触发模式： 1.心电R波正负触发，充气、排气和心动周期同步； 2.房颤病人触发模式； 3.反搏比率1:1或1:2可调，触发行程40-120+1bmp。 四、压力参数： 1.空气压力泵：采用原装进口空气压力泵，节能高效，提供原产地证明； 2.治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围75-300mmHg，可以调节高低，每次加或减5mmHg； 3.设有体外反搏压力微调模式，并且有多级调节； 4.气囊压力监测：实时监测气囊压力。 五、显示参数： 1.触摸工控液晶显示器，人机对话实时操控简洁快速； 2.正常工作时，显示屏应能实时显示以下内容：心电波形、心率值、脉搏波形、血氧饱和度、脉率值、D/S峰值比、面积比、设定压力值、治疗剩余时间等参数。 六、多重保护措施及保护显示： 1.早搏触发排气保护，并在显示器心电波形中显示早搏标志，但治疗继续进行； 2.过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气； 3.自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示。 七、软件部分 1.时间设定：治疗时间可以设定5到60分钟，设置步长5分钟，治疗完成后自动停机； 2.充、排气点辅助设定系统：I/DAID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示。 3.演示模式允许系统：自动模拟运行系统，用于自动检测设备和治疗模拟示范。 八、网络部分 1.远程技术操作指导、远程设备操作与维护指导、远程设备软件升级指导； 2.设备带有局域网云功能，可以实现一台终端指导操作多台设备。 九、气囊及连接管道参数： 1.卡扣式强化式治疗外囊套，材料环保耐用，容易包裹。 2.复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛，耐用； 3.管道连接头使用定制式推拉快速接头，推拉秒换，非旋钮，轻巧灵便，操作者容易更换，管道采用环保材料定制、耐磨、抗老化。 |
| 9 | 冠脉内旋磨介入治疗仪 | - 包括旋磨介入治疗仪主机，压缩空气软管。 - 变径双向旋磨技术，旋磨转速：0～198000转/分。 - 3、具有转速调整的旋钮。 - 4、具有转速失常的自动体制控制显示。 - 5、显示屏可显示实时转速。 6、采用光纤测定推进器，保证转速测量准确性。 7、旋磨磨头采用黄铜材质，表面有镍涂层，全覆盖微钻石，磨头采用质心偏移结构设计，公转的幅度增大，能够旋磨出的血管管腔面积越大。 - 8、轴向双向旋磨减少磨头嵌顿风险，贝壳状导丝夹设计防止缠绕。 9、包含两个旋磨头规格，旋磨直径覆盖范围达1.25mm-2.50mm。 |
| 10 | 数字化多功能脑电图仪 | 1、放大器：32通道放大器（另带参考电极）；病人事件信号输入EVENT输入；支持血氧夹信号采集扩展；4导DC输入。 2、闪光刺激器：具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等； 3、采样率：100，200，500，1000，2000，5000，10000Hz； 4、采样分辨率(A/D Convertor)及精度： 24bit； 5、共模抑制比：≥115dB； 6、噪声电平：≤1.5μV p-p； 7、阻抗检测：可以在软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ，高于预先设定阈值的电极红色高亮显示； 8、qEEG（定量脑电图）：具有自定义的波段功率分析，幅值分析，功率比分析，包括RBP、ABP、TP，慢快波功率比DTABR（δ+θ/α+β），DAR（δ/α）,峰值频率（PPF）、边值频率（SEF）、振幅整合脑电图（aEEG）等指数统计与计算功能； 9、过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患者进行过渡换气诱发试验 |
| 11 | 肌电图诱发电位仪 | - 放大器 - 通道数：四通道附可伸缩悬臂，悬臂移动距离不少于80cm； （2）每通道同时提供两种接口，配备Ф1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口； （3）输入短路噪声：≤0.38μVrms (通频带0.5Hz～10 kHz ，输入对地短路) （4）共模抑制比：130dB （5）灵敏度：0.01μV/D-500mv/D，1mS/D-500mS/D （6）滤波频率：0.1Hz－20KHz - （7）幅频特性；0.5Hz - 10KHz 2、记录器 （1）接口技术：USB （2）A/D转换率：24Bit （3）采样率：200KHz （4）采集数据最大时长：不限时 |
| 12 | 视频眼震图仪 | - 主机眼罩： 1、不同分辨率下帧率的要求: 1920*1080P 60fps； 640*480P 60fps； 320*240P 440fps； 2、双眼眼罩设计，可以完成左、右双眼的检查。同步检查，特别是中枢患者，分析不同VOR通路问题 3、选配3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线 4、瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置 5、眼球追踪：实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面 6、水平眼动识别准确度： 识别误差范围：±1.2° -30°（左）≤ 眼动范围 ≤ +30°（右） 7、垂直眼动识别准确度： 识别误差范围：±1.2° -30°（下）≤ 眼动范围 ≤ +30°（上） 8、轴向眼动识别准确度： 识别误差范围：±1° -18°（顺时针）≤ 眼动范围 ≤ +18°（逆时针） 9、头动速度识别准确度： 头动速度识别准确度误差范围±3°/s，速度范围（±250°/s） 10、眼动刺激信号准确度： 频率准确度（正弦波、方波）误差范围±3% 速度准确度误差范围±6% 11、固视抑制功能：具备固视抑制灯 - 软件功能要求： 1、试验模块： 必配试验：校准试验； 选配试验：自发性眼震试验，位置试验（静态、动态）、温度试验、视动试验（水平、垂直）、平稳追踪试验（水平、垂直）等 |
| 13 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1、便携一体式主机、支持触摸屏操作； 2、支持1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz、16HMz频率段探头，至少具备三个及以上有效探头接口； 3、支持1.6MHz监护探头，搭配监护头架使用，有效提升监测场景下颞窗不良患者检出率； 4、FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持64、128、256、512、1024、2048 5、速度量程：使用1.6MHz探头50mm深度时,单向最大速度量程能达到750cm/s以上,在68mm深度,采用10mm的采样容积，速度量程可达到600cm/s以上； 6、检测参数：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）等指数； 7、H-Veri双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图； 8、智慧型发泡试验语音指导系统； 9、VCI指数功能：提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率； 10、血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等，同时血管痉挛趋势图可输出到报告； 11、具备Sickle Cell 筛查模式，支持自定义Sickle Cell 筛查标准，可用于血镰病筛查。 |
| 14 | 眩晕症诊疗系统 | 一、视频眼罩： 图像通道数：6（左侧水平+垂直+旋转眼震描记、右侧水平+垂直+旋转眼震描记） 图像分辨率:1920*1080（设备验收时提供检验报告） #眼罩可以观察左、右眼的眼震视频 3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线 瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置 眼球追踪：实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面 二、性能要求： 1、主轴（可编程控制）： a) 转动角度：任意角度，误差≤±2°； b) 最大转速：30r/min（既180°/秒），误差≤±5%；（设备验收时提供检验报告） 2、辅轴（可编程控制）： a) 转动角度：任意位置，误差≤±2°； b) 最大转速：60r/min（既360°/秒)，误差≤±5%； （设备验收时提供检验报告） c）加速度：0-360°/平方秒，误差≤±20%（设备验收时提供检验报告） 3、偏移轴（设备验收时提供检验报告）： 位移距离范围：-80mm～+80mm，误差≤±3mm；最大速度：60mm/s； 4、座椅： a) 安全座椅配有四点式安全带、膝部安全带、腿部安全带； b) 安全带可以固定人体颈、肩、腹、大腿、小腿； c) 头部固定装置可升降，可调整角度。 |
| 15 | 眼底手术观察系统（含非接触广角镜系统+倒像系统） | 1、全部光学采用复消色差技术。内调焦设计。通过连续可调焦物镜实现内部调焦，确保其最大的安全工作距离为110mm。 2、广角镜镜托及支架部分角度0°—360°可调，可确保在手术当中的透镜转换。 3、非球面设计光学镜头，光学透镜表面采用抗反光多层镀膜，提供真实无变形的图像。 4、提供60D和128D的广角镜各一个，可高温高压消毒、离子消毒连台使用。60D用于观察眼后极部，128D用于观察广角眼底。 5、提供同品牌全内置倒像镜，可直接加载在现有手术显微镜主刀镜内，配合眼底观察系统，更符合人体工程学设计的工作距离，保证长时间工作无疲劳感。 6、转换镜头方式:无需将非接触镜退出光路，只需旋转式换镜头，只需微调焦不影响使用。 |
| 16 | 全自动非接触式眼压计 | 1、功能；眼压测量，角膜厚度测量，根据角膜厚度自动修正眼压值； 2、眼压测量范围：1mmHg 至 30mmHg/1mmHg 至 60mmHg（1mmHg 精度）； 3、平均值显示：1mmHg/0.1mmHg 精度可调； 4、工作距离：≤11mm； 5、操控方式；点击触摸屏中瞳孔进行测量；自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动转换左右眼； 6、检查者方位；与被检查者的角度范围为 0≤角度≤360 度（任意位置）； 7、触摸屏旋转功能；触摸控制屏可 360 度旋转； 8、数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）。 |
| 17 | 数字化医用X射线摄影系统 | 用途：用于人体全身各部位（头颅、脊柱、胸部、腹部、骨盆、四肢骨关节）立卧位X线摄影检查与动态透视、造影检查，及实现无时空差双能成像、双能骨密度成像、骨关节运动可视化评估等高级临床功能。 - X射线管组件 1)靶材：铼钨钼靶 2)管电压范围：40~150kV 3)焦点：0.6/1.2mm 4)焦点功率：40/102kW 5)靶角：12° 6)阳极热容量：≥400kHU 7)阳极转速：9700rpm 2、高压发生器 1)X射线管电压范围：40kV～150kV 2)透视管电压范围：40kV～125kV 3)X射线管电流范围：10mA～1000mA 4)连续透视管电流：0.5mA～20mA 5)脉冲透视管电流：5mA-100mA 6)自动曝光控制功能：具备 7)自动APR摄影程序：具备 - 平板探测器（双板） 1)类型：动态平板探测器 2)闪烁体材料: 碘化铯 3)光电二极管:非晶硅 4)像素尺寸:139μm 5)成像区域：43cm×43cm 6)采集矩阵：3072X3072 7)空间分辨率：3.7LP/mm 4、机架 1)胸片架升降运动：≥1300mm 2)胸片架内置3视野固态电离室 3)X射线管组件升降运动行程：≥1400mm； 4)X射线管组件绕水平轴旋转运动：-120°～+120°； 5)X射线管组件绕竖直轴旋转运动：-270°～+270°； 6)吊架横向、纵向运动行程：≥2000mm； 7)焦片距一键到位：1000mm，1800mm 5、限束器 1)照射野尺寸：≥43×43cm 2)类型：手自一体多页式，具有光野及中心指示功能； 3)亮度：≥160lux@100cm SID - 6、高级功能 1)能量减影功能：一次曝光获得三幅图像，分别为常规胸片、纯骨窗图像、纯肺窗图像； 2)双能骨密度检测； 3)全自动骨科全景拼接成像功能；自动采集、自动拼接。 |
| 18 | 肿瘤超声治疗仪 | 1、整机取得食品药品监督管理部门相关认证。 2、采用低频超声空化效应原理进行治疗。 3、系统智能控制超声输出频率频率，输出超声频率：20kHz ±10% 。 4、微泡剂成分为VitC+NaHCO3，进入循环系统后可自行分解为二氧化碳和水，未参与空化效应部分对人体无任何危害。 5、可通过系统选择治疗探头，治疗头输出声功率： 2.0W ±20%；超声治疗头有效辐射面积：3.14cm2 。 |