崇左市人民医院心电监护仪等设备主要需求参数

一、心电监护仪等设备采购项目需求

| 项目序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 概算单价（万元） | 概算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 台 | 14 | 2.76 | 38.64 |
| 2 | 背心式排痰机 | 台 | 1 | 6.24 | 6.24 |
| 3 | 半导体物理降温仪 | 台 | 1 | 2.98 | 2.98 |
| 4 | 流式细胞仪 | 台 | 1 | 4.98 | 4.98 |

- 心电监护仪等设备主要技术参数需求

| 项目序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 台 | 14 | 一：整机要求： - 一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 - ★≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。显示屏可支持亮度自动调节功能。 - ★屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 - ★安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 - 监护仪设计使用年限≥8年。 - 监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 - 整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 二：监测参数： - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏 - ★心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 - 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 - 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 - QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 - 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 - 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 - 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 - 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 - ★提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 - 提供辅助静脉穿刺功能。 三：系统功能： - ★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 - 支持肾功能计算功能。 - 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 - 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 - ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 - 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 - 可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 - 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 - 支持升级格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 - 可通过无线连接的方式连接到现有的中心监护系统。 |
| 2 | 背心式排痰机 | 台 | 1 | 一 适用范围： - 适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者. - 二 技术要求： - 2.1 ★结构形式：背心排痰不可分拆的柜机推车式，雾 化器的压缩机机身部分完全嵌入柜体内. - 2.2 进口品牌风机低噪音，充气压力稳定正常工作≤65dB(A). - 2.3 ★带雾化功能，促进排痰；双导气软管使受力均匀，提高患者舒适度； - 2.4 工作频率：2-26Hz，调节步进1 Hz 具有低频低压保护功能。 - 2.5 定时范围：1-100分钟，调节步进为1分钟. - 2.6 振动强度：1-11档可调，调节步进为1. - 2.7 压力范围：0.5-3.9KPa. - 2.8压力与频率自动调节功能，低频低压保护功能. - 2.9 压缩式雾化：雾化率：≥0.2ml/min - 2.10咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间：1秒~120秒可调，保障患者在治疗过程中的舒适性。 - 2.11紧急停止功能：提供在各种状态下释放加压装置气压的措施。 只需一个动作就能完成，保障患者在治疗过程中的安全性。 - 2.12 ★具有储存和查询患者历史治疗信息的功能：可查询总的治疗次数，和之前的治疗信息。并且可追溯打印（如带打印功能）. - 三、资质要求 - 3.1 产品通过TVU13485医疗器械质量管理体系认证. - 3.2 产品具有自主知识产权：产品专利及、软件著作权证书。 - 四、 配置： 4.1 主机数量：1台 4.2 导气软管2根 4.3 气囊背心3件（大中小号各一件） 4.4 气囊胸带3件（大中小号各一件） |
| 3 | 半导体物理降温仪 | 台 | 1 | 1.温度设定范围:28℃~32℃，步进 0.5℃。 2.允差:±1.5℃。 3.体温可以设定目标温度、启动温度。启动温度设定范围:37.5℃~40℃,目标温度设定范围:36℃~37.5℃，步进都为0.5℃，且启动温度不低于目标温度 0.5℃。 4、监测范围:10℃~50℃。体温监测探头暴露在温度为(55±2)℃的环境中最少288h，或者暴露在温度为(80±2)℃的环境中最少96h后,探头暴露前后的最大误差值应满足2.3.3的要求。 5.体液防护没有护套的温度探头的绝缘性应足够强，使之在浸泡于电导液中时足以防止指示温度的变化超过±0.02C。 6.制冷平均空载速率:0.25℃/min，误差±50%。 7.制冷负载最大平均速率:1℃/h，误差±50%。 8.当水箱内水温低至24±1℃时，低温保护电路起作用，降温电路停止工作。 9.当水箱内水温高至36±1℃时，高温保护电路起作用，升温电路停止工作。 10.当体温探头未连接时，屏幕应显示“体温异常”，并伴有“滴滴”音提示功能。 11.当体温探头监测到温度≥39.5℃时，屏幕应显示“体温异常”，并伴有“滴滴”音提示功能。 12.在降温模式状态下，当体温探头监测到温度<34℃时，屏幕应显示“体温异常”。 13.当水箱水位低于300mL 时，屏幕应显示“水位异常”，并伴有“滴滴”音提示功能，同时停止工作。 14.当水温低于15℃或高于42C时，屏幕应显示“水温异常”，并伴有“滴滴”音提示功能，水温超过42℃时，设备应用电路应停止工作。 15.噪声应小于55dB(A计权)。 16.降温仪正常工作时，降温衣承重应≥135kg。降温敷袋尺寸款降温敷袋上宽:351.6mm±10mm下宽:406.6mm±10mm高:480.9mm±10mm |
| 4 | 流式细胞仪 | 台 | 1 | 1.★激光器配置： 488nm 激光器功率≥40mW，638nm 激光器功率≥80mW； 2.散射光： FSC；SSC； 3.荧光通道： FITC；PE；PerCP；PE-Cy7；APC；APC-Cy7； 4.荧光检出限： FITC≤200MESF PE≤100MESF APC≤20MESF； 5.FSC 检出限： FSC≤1.0um； 6.★仪器分辨率： FSC CV%≤2%，FITC CV%≤2%，PE CV%≤2%，其他荧光素 CV%≤3%； 7.电子探测器：APD 光电探测器； 8.激发模式： 空间立体激发模式，固定光路无需调节，光学系统整体温控； 9.光路设计： 直线光路设计，光学滤色片可以随实验需求进行更换； 10.独立检测器： 所有荧光检测通道分别对应独立检测器； 11.荧光线性： 流式荧光强度线性系数不低于 0.98； 12.携带污染率： 携带污染率≤0.1%； 13.仪器稳定性： 环境温度变化不超过设定温度的 5%时，在8h内检测 FSC 及所有荧光通道峰 值荧光道数的波动范围≤±10%； 14.★进样系统： 自动 40 管试管架，EP 管，96 孔板自动进样，上样系统具有自动混匀功 能； 15.体积法进样： 采用定量泵定体积进样，分析时标本间自动清洗； 16.★细胞/颗粒计数功能：具备； 17.自动清洗系统： 多种液路系统自动维护程序，一键自动操作； 18.软件： 具有多通道多参数采集功能，可控制仪器进行采样实时显示，支持数据采集、分 析、 自动存储、导入、导出及添加报告功能。 |