崇左市人民医院全自动血液分析仪流水线采购项目主要需求参数

一、崇左市人民医院全自动血液分析仪流水线采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液分析仪流水线 | 套 | 1 | 20 | 20 |
|  | 合计： |  | 1 |  | 20 |

- 崇左市人民医院全自动血液分析仪流水线主要技术参数

| 项目 | 设备名称 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液分析仪流水线 | 一、全自动血液分析仪流水线基本功能及各模块参数 （一）设备基本功能 1.全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、全自动免疫分析模块（可拓展CRP、SAA等）、推片染色机以及全自动细胞形态学分析仪（阅片机）等多个模块通过轨道实现物理连接。 2.全自动血液分析流水线检测速度要求：血细胞五分类检测速度≥330个样本/小时。 3.流水线上模块可同时开展CRP及SAA检测，且CRP检测速度≥190个样本/小时，SAA检测速度≥180个样本/小时。 4.流水线上自动推片染色速度≥120张玻片/小时，样本量≤40uL，染液开放，支持染色程序自定义。 5.自动阅片速度≥40个样本/小时。从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化操作，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。 6.具备样本处理功能，具备急诊样本和批量急诊样本随时插入功能，具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等）的细胞计数功能，可对体液中的白细胞进行分类，并能生成报告参数且体液模式报告检测参数。 7.配置设备外置显示器，以及可用于出具报告的计算机和配套智慧化分析管理系统。 （二）单台血液分析仪核心参数： 1.检测项目：至少可提供血细胞分析报告参数≥37 项核心参数，体液检测参数≥7 项，支持 CRP/SAA 联检。 2.检测速度：：单台检测速度血液细胞分析≥110 样本/小时，特定蛋白分析≥80 样本/小时。 3.精密度：WBC CV≤2.0%，PLT CV≤4.0%，HGB CV≤1.5%，RBC CV≤2.0%（严格遵循国标要求）。 4.样本要求：支持静脉血、末梢血、预稀释、体液样本，闭盖穿刺进样，携带污染率≤0.5%。 5.功能配置：AI 异常细胞识别、自动复检功能，数据存储≥20000 份，支持 LIS 系统对接。 6. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞（0～500） 109/L，红细胞（0～8.6） 1012/L，血小板（0～5000） 109/L。 （三）配套推片机参数： 1.单台推片染色机工作速度≥120片/小时，支持批量加载≥20 个样本，自动条码识别追溯。 2.涂片质量：薄厚均匀（层厚 1-3μm），头体尾分明，无划痕 / 溶血，符合 WS/T 347-2011 标准。 3.样本兼容性：适配 2-10ml 真空采血管，支持末梢血涂片（需配套适配器）。 4.操作功能：自动调整涂片角度（25-45°可调）、推片速度，支持异常样本（如贫血、高凝）智能适配。 （四）配套染片机参数： 1.染色方式：瑞氏 - 姬姆萨混合染色，支持染色时间自定义（3-10 分钟可调）。 2.染色效率：≥120片/小时，与推片机无缝联动，自动接收涂片并染色。 3.染色质量：细胞形态清晰，核质对比分明，无染液残留，符合WS/T 348-2011标准。 4.安全配置：染液密封存储，废液自动收集，具备漏液报警、紫外消毒功能。 （五）细胞形态学分析仪参数： 1.适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。 2.为保障仪器兼容性，全自动细胞形态学分析仪需与血液细胞分析仪相兼容，并可通过轨道实现物理连接。 3.阅片机可对体液样本进行预分类提示。 4.白细胞预分类识别符合率≥90%。 （六）全自动免疫分析模块 1.为保障各模块检测结果兼容性，全自动特定蛋白分析仪需与血液细胞分析流水线相兼容，并可通过轨道实现物理连接。 2.检测功能：具体两个试剂仓，可同时检测C-反应蛋白（CRP）以及血清淀粉样蛋白A。 3. CRP项目报告参数≥3项。 4.CRP线性范围：0.2～320mg/L。 5.SAA线性范围：3～400mg/L。 （七）流水线联动功能： 1.样本从进样、检测、涂片、染色到出片全自动化，全程无需人工干预。 2.检测数据与涂片/染色结果一一对应，支持 LIS 系统同步上传，可追溯样本全流程信息。 3.异常样本自动标记并优先处理，支持人工复检介入通道。 二、配置需求 1.全自动血细胞分析仪3台 2.全自动免疫分析仪1台 3.推片染色仪1台 4.血细胞形态学分析仪1台 5.样本处理系统1套 6.计算机1套 |