崇左市人民医院全自动血液分析仪流水线采购项目主要需求参数

一、崇左市人民医院全自动血液分析仪流水线采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液分析仪流水线 | 套 | 1 | 20 | 20 |
|  | 合计 |  | 1 |  | 20 |

- 崇左市人民医院全自动血液分析仪流水线主要技术参数

| 项目 | 设备名称 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液分析仪流水线 | 注明：▲为实质性参数，不满足则投标无效，★为重要参数，不满足则技术分减少 全自动血液分析流水线技术参数 一、 总体要求 1.系统构成：一套完整的全自动血液分析流水线，必须包含：样本前处理系统、全自动血液细胞分 析仪、全自动特定蛋白分析仪、全自动推片染色机、全自动细胞形态学分析仪（阅片机），以及中 央控制软件与轨道传输系统。各模块必须为同一品牌或经制造商官方认证的集成方案，实现样本 流、数据流一体化管理。 2.核心性能：满足高通量实验室需求，实现从样本上机到报告审核的全流程自动化、智能化。 3.资质与售后：投标产品所有组成部分均须具备有效的中国医疗器械注册证（NMPA）。制造商或其 在华授权服务机构须提供整线原厂保修与技术支持。 二、 样本前处理系统 1.进样单元：主进样架容量 ≥ 200管，支持不间断连续进样及急诊样本优先插入。 2.样本识别：具备360°条码自动扫描功能。 3.★智能分拣与路由：可根据预设规则（如HCT、PLT结果）或指令，自动将需推片样本分送至推片 机。 4.轨道传输：采用双向轨道，传输速度可调，支持样本智能调度、急诊优先。 5.样本质量探测：具备样本凝块、液面高度等基础检测能力。 三、 核心分析模块技术参数 3.1 全自动血液细胞分析仪 1.检测原理：采用半导体激光散射、荧光染色及流式细胞技术等，实现五分类及异常细胞警示。 2.▲单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥ 120样本/小时。 3.▲流水线整体检测速度：系统血细胞五分类检测速度 ≥390样本/小时。 4.联检功能：支持与CRP、SAA等特定蛋白同步检测（同一管血、一次进样）。 5.体液模式：具备全自动体液细胞计数与分类功能。可对体液中的白细胞进行分类，并能生成报告 参数且体液模式报告检测参数≥7项。 6.线性范围：白细胞：（0～500） 109/L，红细胞：（0～8.6） 1012/L，血小板： （0～5000） 109/L。 7.提供配套校准品及校准品溯源文件，此校准品应包含网织红细胞测定项目（RET）的校准参数。 8. ★仪器预期使用年限≥7年，需提供仪器背面标贴图作为佐证 3.2 全自动特定蛋白分析仪（1台） 1.品牌与集成：必须与血液细胞分析仪为同一品牌，并通过轨道实现物理连接与数据整合。 2.检测功能：可同时检测CRP及SAA。 3.★单机检测速度：CRP或SAA ≥ 120测试/小时。 4.线性范围：CRP线性范围：0.2～320mg/L；SAA线性范围：5～320mg/L。 3.3 全自动推片染色机（1台） 1.处理速度：工作速度 ≥ 120张玻片/小时。 2.★微量采血：微量模式用血量 ≤ 40μL。 3. ▲品牌兼容性：必须与血液分析仪为同一品牌。 4.染液全开放，染色时间可调。 5.单台仪器对玻片的最大装载量≥140片。 3.4 全自动细胞形态学分析仪（阅片机）（1台） 1.核心功能：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图 像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。 2.★品牌兼容性：必须与血液分析仪为同一品牌，并通过轨道物理连接。 3.★预分类符合率：白细胞预分类识别符合率 ≥ 90%。。 4.阅片机可对体液样本进行预分类提示。 四、 中央控制与信息管理系统 1.统一控制：单一软件平台控制所有模块，实时监控样本状态、设备运行与报警信息。 2.智能规则：具备用户可自定义的自动复检规则与自动推片规则，规则可基于CBC、DIFF、特定蛋白 等多参数组合。 3.结果整合：自动整合血液分析仪、特定蛋白、阅片机结果及图像，生成统一报告。 4.质控管理：支持全自动质控测试、多规则判读、质控图绘制与记录。 5.数据接口：提供标准接口与医院LIS/HIS系统无缝对接，支持双向通信。 6.系统扩展：软件平台应支持未来连接生化、免疫等模块，升级为全实验室自动化系统。 五、 配置清单 1.样本前处理系统 ≥1套 2.全自动血液细胞分析仪 ≥2台 3.全自动特定蛋白分析仪 ≥1台 4.全自动推片染色机 ≥1台 5.全自动细胞形态学分析仪（阅片机）≥1台 6.中央控制软件及服务器 1套 7.显示器及操作终端 1套 六、 售后服务与验证要求 1.★验证要求：中标后，供应商须对本底计数、携带污染率、批内精密度、日间精密度、线性范 围、正确度、仪器间可比性、参考区间验证、白细胞预分类符合率、复检规则建立和验证等关键性 能指标进行现场验证，验证方法需双方事先确认。 2.▲室间质评要求： 血液细胞分析仪模块品牌，必须在国家卫生健康委临床检验中心最新一期 （以招标公告发布之日为准）全血细胞计数室间质评项目中，具备独立的仪器系列分组，且该品牌 全国上报实验室数量 ≥15家。投标时须提供官网截图等证明材料。 3.保修：整线免费保修期不少于5年。 4.培训：提供全面的操作、维护、规则设置与应用培训。 七、成本需求 1.全自动血细胞分析仪试剂+耗材成本控制在26%内。如试剂、耗材实施集采，将按集采价格采购。 2.CRP、SAA试剂+耗材成本控制在32%内。如试剂、耗材实施集采，将按集采价格采购。 |