崇左市人民医院核磁共振图像信息处理系统(IQMR)采购项目主要需求参数

一、崇左市人民医院核磁共振图像信息处理系统(IQMR)采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振图像信息处理系统(IQMR) | 台 | 1 | 180 | 180 |
|  | 合计 |  | 1 |  | 180 |

- 崇左市人民医院核磁共振图像信息处理系统(IQMR)主要技术参数

| 项目 | 设备名称 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振图像信息处理系统(IQMR) | 注：标识“▲”为重要指标，“★”为必要指标。 一、软件系统 1.安装要求：处理终端和标配终端安装在院内，完全本地安装，与外界物理隔离，安全稳健 2 最大并发数：无限制 3 具体安全性要求：满足HIPAA规则，确保数据安全 4 相关数据接口：标准DICOM3.0数据接口 5 自动内部测试：当识别出故障时，软件会提示通知 6 存储要求：除了满足处理过程需要外，该装置不应贮存患者任何资料 7 恢复：受到攻击后，系统可以从最后一个成功步骤开始继续操作，用户能恢复系统的配置 8 发送：处理后的图像将自动发送到 PACS（或其他提前确定的DICOM目的地） 9 是否会重复处理：不会重复处理已处理过的图像 10 安装方式：无缝式，无需复杂的AI培训与验证 二、系统特性 1 ▲交互界面：便于用户后期日常维护及处理相关问题，可以根据需要随时调整处理方式（响应文 件中提供相关证明材料并加盖投标人公章） 2 ▲多模组设计：传统图像算法结合最新AI图像增强技术（至少含3个模组：深度学习模组、K空间 校正模组、迭代影像重建（IIR）模组），提供更稳定、可靠的结果（响应文件中提供相关证明材料 并加盖投标人公章） 3 ▲深度学习模组：该模组用于恢复低分辨率（LR）输入图像的高分辨率（HL）细节。（响应文件 中提供相关证明材料并加盖投标人公章） 4 K空间校正模组：该模组用于提升噪声估计和整体处理结果 5 迭代影像重建（IIR）模组：该模组通过降噪来提升图像质量、信噪比和边缘增强 6 信噪比（SNR）：经软件处理的SNR高于或等于相应的未处理图像的SNR的≥1.2 7 ▲低对比度目标可检测性：经软件处理的图像中的低对比度目标可检测性高于或等于相应的未处 理图像（响应文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章） 8 ▲高对比度空间分辨率：这些图像对应物体的尺寸≥0.7mm，物体之间的距离≥0.7mm（响应文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章） 9 ▲图像均匀度：经软件处理的图像，其信号区域的均匀度优于或等于相应的未处理的图像，相应未处理图像的的均匀度百分比超过≥70%（响应文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章） 10 信号重影百分比（PSG）：经软件处理的图像，其PSG优于或等于相应未处理的图像，前提是相应未处理图像的≤PSG1% 11 处理时间：处理一个系列（包含350张、每张大小是512x512）的时间≤5分钟 12 权限管理：提供不同用户管理权限。不同的权限对应不同的访问及操作权限 13 支持的扫描协议：系统功能适用扫描部位(颅脑、脊柱 颈椎、胸椎 腰椎 、骶尾椎、各关节、心脏、胸部腹部、盆骨，骶髂关节，乳腺，肩关节、腕关节、膝关节、踝关节、四肢小关节等 系统部位) 14 输入MRI图像的像素尺寸为 0.1x0.1 至 4.0x4.0mm 15 分辨率输入输出范围：64x64至1024x1024像素 16 输入图像的层厚为0.4至7.0mm 17 输入单个序列图像数：输入系列应该包含8到2000张图像 18 输入图像之间正负间隙：为图像层厚的50%至-50% 19 适用的序列 19.1 自旋回波SE序列，包括： 19.2 2D自旋回波序列2D SE 19.3 3D自旋回波序列3D SE 19.4 可选择角度的自旋回波FLASH 19.5 反转恢复序列IR 19.6 脂肪抑制序列STIR 19.7 快速恢复快速自旋回波FSE 19.8 快速自由水抑制序列FLAIR, 包括有： 19.9 快速自由水抑制T2FLAIR成像技术 19.10 快速自由水抑制T1 FLAIR成像技术备 19.11 快速反转恢复FLAIR序列(脂肪,水抑制) 19.12 时间飞跃法TOF磁共振血管造影 19.13 梯度回波序列(2D/3D), 包括有： 19.14 T1加权成像技术T1WI 19.15 T2加权成像技术T2WI 19.16 2D平衡式梯度回波序列(B-FFE, True-FISP, FIESTA) 19.17 3D平衡式梯度回波序列(B-FFE, True-FISP, FIESTA) 20 颅脑常规序列成像提速≥45%，提供相关科研论文证明作为佐证 21 脊柱常规序列成像提速≥40%，提供相关科研论文证明作为佐证 22 其他部位成像提速≥30%，提供相关科研文献或其他可核查的第三方权威证明作为佐证 三、配套要求 1 CPU处理器：≥12核或更高性能产品 2 内存：≥64GB DDR4 3 硬盘容量：≥1TB 4 网络端口：≥2个RJ45千兆以太网LAN端口；LAN1口和IPMI端口共用 5 插槽 1：PCIE4.0X16插槽≥5个 6 插槽 2：PCIE4.0X8 插槽≥1个 7 GPU核心频率≥6144个CUDA核心；GPU显存容量≥16GB GDDR6显存 8 IPMI：支持智能平台管理接口v.2.0 ¦ IPMI 2.0远程管理接口，LAN上的虚拟媒体和KVMover-LAN支持¦ Aspeed AST2600 BMC。 9 电源：≥1650W全模组电源 10 交流输入：100-120V，10A，60/50Hz，额定输出功率850W ¦ 200-240V，10A，60/50Hz，额定输出功率1650W 11 ★可同时部署于院内任意一套MRI设备上，提高磁共振设备常规序列扫描速度，并支持全身扫描的临床应用和临床研究。 四、售后服务和要求 1 整机保修：保修期一年。在维保期间，中标人应进行全天24小时响应服务，保障系统正常运行，故障解决不了，6小时内到现场处理。 2 提供完整的使用手册。 3 提供培训计划：提供现场及在线的培训，其中现场培训≥1次。 |