崇左市人民医院单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECTCT）采购项目主要需求参数

一、崇左市人民医院单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECTCT）采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECT/CT） | 套 | 1 | 970 | 970 |
|  | 合计 |  | 1 |  | 970 |

- 崇左市人民医院单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECTCT）主要技术参数

| 项目 | 设备名称 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECTCT） | 一、名称：单光子发射及X射线计算机断层成像系统 二、数量：1台/套 三、设备用途：用于人体各种疾病的诊断，可供医生用于肿瘤、神经系统、心血管系统疾病的影像学检查及评估。 四、规格要求：投标机型为投标人已获得NMPA认证且NMPA首次注册时间在2018年1月以后的带有16层诊断CT的一体化SPECT/CT产品。 五、技术要求和参数： 5.1 探头 5.1.1 探头规格：两个探头，矩形，可变角 ▲5.1.2 探头有效视野（UFOV）：≥540mm×400mm ▲5.1.3 晶体类型：NaI晶体或CZT晶体 5.1.4 晶体厚度：≥3/8英寸 5.1.5 能量范围（keV）：40 keV~580 keV 5.1.6 光电倍增管PMT：≥59只/探头 ▲5.1.7 固有能量分辨率：≤9.8% 5.1.8 单探头最大计数率：≥460 kcps 5.1.9 固有空间分辨率 5.1.9.1 FWHM(CFOV):≤4.0mm 5.1.9.2 FWHM(UFOV):≤4.0mm 5.1.9.3 FWTM(CFOV):≤7.0mm 5.1.9.4 FWTM(UFOV):≤7.0mm ▲5.1.10 系统灵敏度（低能高分辨准直器，LEHR或LEHRS，NEMA标准）：≥200cpm/μCi 5.1.11 SPECT重建空间分辨率（低能高分辨准直器，带散射，NEMA标准） 5.1.11.1 径向：≤10mm 5.1.11.2 中心：≤10mm 5.1.11.3 切向：≤8mm 5.1.12 固有均匀度 5.1.12.1 CFOV（积分）：≤3.0% 5.1.12.2 UFOV（微分）：≤3.0% 5.1.12.3 CFOV（微分）：≤2.5% 5.1.12.4 UFOV（积分）：≤4.0% 5.1.13 固有空间线性 5.1.13.1 CFOV（微分）：≤0.2mm 5.1.13.2 CFOV（绝对）：≤0.4mm 5.1.13.3 UFOV（微分）：≤0.2mm 5.1.13.4 UFOV（绝对）：≤0.4mm 5.2 准直器 5.2.1 低能高分辨型：提供 ▲5.2.1.1 适用核素：99m Tc 满足 ▲5.2.1.2 系统分辨率（@10cm，FWHM,NEMA标准）：≤7.4 mm 5.2.2 高能通用型：提供 5.2.2.1 适用核素：131I 满足 5.2.2.2 系统分辨率（@10cm，FWHM，NEMA标准）：≤12 mm 5.2.3 提供准直器更换车：每对准直器配一个独立准直器车 5.3 机架 5.3.1 机架孔径：≥70 cm 5.3.2 机架高度：≤211 cm 5.3.3 提供双探头至少具有0°，90°，180°，反向180°这四种探头的采集角度。 5.3.4 SPECT机架旋转角度范围：≥540º 5.3.5 提供除步进断层采集模式和连续断层采集模式外，提供第三种Swiftscan螺旋断层采集模式，可实现探头运动和静止时同时采集信号。 5.3.6 提供病人安全保护装置 5.3.7 提供全自动人体轮廓跟踪 5.4 病人检查床 5.4.1 衰减率：<10% 5.4.2 检查床最大承重：≥227kg 5.4.3 全身扫描范围：≥200cm 5.4.4 扫描床自动记忆辅助定位标尺：提供触摸控制自动定位辅助功能。 5.5 CT 5.5.1 探测器 ▲5.5.1.1 轴扫一圈采集最大层数：≥16层 5.5.2 球管 5.5.2.1 阳极热容量：≥2 MHU ▲5.5.2.2 最大电压：≥140 kV 5.5.3密度分辨率（5mm@0.3%）：≤14 mGy 5.6 采集工作站配置：提供一体化多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站，一体化的采集工作站可以同时采集SPECT及CT。 5.7 独立影像工作站配置：提供原厂独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能，可在非主机的房间独立工作，不与主机共享硬盘。 5.8 SPECT/CT处理软件包 5.8.1 提供肺通气和灌注分析软件包 5.8.2 提供甲状腺摄取分数计算工具 5.8.3 提供甲状旁腺成像分析工具 5.8.4 提供胃排空指数分析工具 5.8.5 提供食道运动分析工具 5.8.6 提供胆囊排泄分数计算工具 5.8.7 脑提供血流节段分析软件包 5.8.8 提供容积断层软件包 5.8.9 提供SPECT中2组3向断层图像对比分析 5.8.10 AVI电影模式或JPEG 荧幕捕捉形式存储 提供 5.8.11 提供直接二维多平面重建工具 5.8.12 提供直接三维重建工具 5.8.13 提供CT 三维容积重建功能 5.8.14 提供智能造影剂跟踪工具 5.8.15 提供CT内窥镜功能 5.8.16 提供CT骨骼内固定支架透视技术 5.8.17 提供CT骨科畸形矫正评估 5.8.18 提供CT急症创伤快速诊断工具 5.8.19 提供CT肝脏三期诊断模式 5.8.20 提供CT彩色透视解剖图谱 5.8.21 提供CT肺功能评估工具 5.8.22 提供CT肝体积测量工具 5.8.23 提供CT腹腔内脂肪测量工具 5.8.24 提供SPECT/CT三维图像显示功能 5.8.25 提供CT急症创伤快速诊断工具 5.8.26 提供心肌显像定量分析软件系统 5.8.27 提供心肌血流灌注分析软件包 5.8.28 提供心肌灌注高级相位分析软件 5.9 高级功能 5.9.1 提供原厂高清骨显像技术 5.9.2提供原厂高级心脏成像技术 5.10 提供Clarity 2D螺旋算法 5.11 提供其他硬件 5.11.1 提供头托 5.11.2 提供R波触发器 5.12 第三方附属设备 5.12.1放射性废物桶4个； 5.12.2放射性废物存储箱4个； 5.12.3紧急辐射泄漏处理包1个； 5.12.4远距离取物夹1个； 5.12.5个人防护用品（含铅衣，铅帽，铅围脖，铅手套，铅眼镜）4套； 5.12.6个人剂量报警仪6个； 5.12.7活度计2台； 5.12.8中文报告系统1套； 5.12.9干式激光打印机（胶片，可随中文报告系统）1台； 5.12.10高压注射器1台。 |