崇左市人民医院2026年医学装备第三批采购项目主要需求参数

- 崇左市人民医院2026年医学装备第三批采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼底照相机 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 2 | 幽门螺旋杆菌测定仪 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 动脉硬化检测装置 | 台 | 1 | 25 | 25 |
| 4 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 台 | 1 | 15 | 15 |
| 5 | 人体成分分析仪 | 台 | 1 | 18.3 | 18.3 |
| 6 | 电导测量仪（糖尿病早期筛查） | 台 | 1 | 45 | 45 |
| 7 | 心率变异分析系统（精神压力测试） | 台 | 1 | 24.5 | 24.5 |
| 8 | 中医脉象诊断系统 | 台 | 1 | 35 | 35 |
| 9 | 内脏脂肪测量装置 | 台 | 1 | 36 | 36 |
| 10 | 64排螺旋CT系统 | 台 | 1 | 480 | 480 |
| 11 | 超高档彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 2 | 200 | 400 |
| 12 | 生化免疫流水线 | 台 | 1 | 30 | 30 |
|  | 合计 |  | 13 |  | 1129.8 |

- 崇左市人民医院2026年医学装备第三批采购项目主要技术参数需求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 眼底照相机 | 1、操作模式:全自动/手动，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位，自动对焦，自动测量，自动转换左右眼。 2功能：免散瞳/散瞳彩照/眼前节照相 3、采集模式：全自动，无手柄 4、视场角：50° 5、眼底像分辨率大于等于2400万像素 6、照相瞳孔直径：2.8 mm或以上 7、闪光强度：自适应无级可调 8、采集过程全程语音导航 9、采集模块：内置高清专业摄像机 10、设备有限使用期限:≥10年 11、患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-30D～+30D 12、固视标：内固视标：采用液晶点阵，任意固视点标注，其中周边模式有9点固视 13、人工智能分析诊断根据患者需求，提供视光、体检、内分泌、眼科等大于5款不同模板内容。 |
| 2 | 幽门螺旋杆菌测定仪 | 一、仪器特点及主要功能 1、流畅美观个性化的外型设计； 2、单片机控制，可自动测量、获取数据及处理数据，操作简单方便； 3、探头高压在测量完毕后可自动关断，有效地保护GM管； 4、医院可按自己的要求设计图文并茂的打印模板； 5、带电脑接口，可与局域网连接，信息共享； 6、可保存500例的检测结果，方便查询和打印。 二、技术性能指标 1、对14C标准源探测效率应≥15%； 2、14C本底的计数率应≤40CPM； 3、仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差应≤30%。 三、仪器参数 仪器原理：电离计数方式 电源电压：a.c. 220V 50Hz 安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别 使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度：≤75% 仪器体积：（L×W×H）260mm×400mm×200mm 仪器功率：＜30VA。 仪器重量：≤10Kg 预热时间：≥30分钟 测量时间：（1）样品测量时间为250S（默认） - 标定本义时间为1000S - 配置清单： - 1.电源线（250V，10A）1条 - 2.保险管（T3.15AL250V）2条 - 3.USB转RS232串口线 1条 - 4.软件光盘 1个 - 5.本底标准卡、效率标准卡 1套 |
| 3 | 动脉硬化检测装置 | 1.1 血压性能： 1.1.1血压测量范围：0mmHg～300mmHg； 1.1.2分辨率：1mmHg; 1.1.3可重复性：±4mmHg； 1.2 脉率性能： 1.2.1 脉率测量范围：35-185bpm; 1.2.2 脉率测量精度：±2bpm; 1.2.3 脉率分辨率：1bpm； 1.3气泵自动加压； 1.4线性放气：不受气压的影响，通过算法自动控制实现线性放气，提高测量准确度 2．检测参数 2.1下肢血管阻塞检测：ABI（踝臂指数）； 2.2上肢血管阻塞检测：BAI（臂踝指数）； 2.3血管僵硬度检测：PWV； ▲2.4运动负荷事件对比：ABI历史数据趋势图、血压检测列表； 2.5其他参数： 2.5.1四肢动脉血压：SBP（收缩压）、DBP（舒张压）、MBP（平均压）、PP（脉压）； 2.5.2 PVR波形以及与PVR波形相关的定量测量参数： UT（脉搏波上行时间）、%MAP； 2.5.3 AI（反射波增强指数）； 2.5.4 BMI（体质指数）； 3. 技术要求 3.1三种检测模式：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测； 3.2在同一心动周期内，四肢血压同步测量SBP(收缩压)、DBP(舒张压)、MBP(平均动脉压)、PP(脉压差)，保证ABI、BAI测量结果准确性； 3.3联网功能： ▲3.3.1支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至各医院网络系统； ▲3.3.2可通过Wi-Fi或串口连接身高体重等其他外接设备，自动获取外接设备的检测信息，统一管理受检者信息，增加检测便捷性。 3.3.3 联网方式：支持有线、WIFI等多种联网方式，满足多场景的使用需求。 ▲3.4 在线升级：在线升级，无需数据备份，线上即可完成软件和插件升级，方便快捷。 3.5 云服务功能 3.5.1微信建立健康账户，完成信息登记； ▲3.5.2检测结果直接传输至受检者微信； 3.6病案管理： 3.6.1可保存、显示、搜索、修改、删除病案，批量打印报告； 3.6.2病例导出功能； 3.6.3可追加检测、重新检测； 3.7病历查询功能： 3.7.1具有多种查询方式，可按病案号、姓名、出生日期等信息进行病例检索； 3.7.2可支持今日、本周、本月等病例的快速筛选统计； 3.7.3支持检测结果的筛选，便于异常病例/正常病例的快速分类 ▲3.8 全电容触摸屏操控≧14英寸，报告单：可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表， 检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求。 3.9充气目标值的设置，可根据受检者情况调整充气目标值至最佳状态，提升检测结果准确性。 3.10检测过程中无任何耗材，节省成本。 3.11滤波功能：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确。 |
| 4 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1、工作参数 1.1FFT采样率：128/256/512 1.2最大血流速测量：PW≥512cm/s，在50mm深处取样容积≥12mm时最大速度量程≥448cm/s 1.3采样容积：4-20mm连续可调 1.4PW探测深度调节：5-134mm 1.5增益范围：0-40dB 1.6发射功率：实际功率0~512mw（或1%-700%）可调 1.7噪声抑制 1.8频谱显示色彩：可自定义色彩，≥256色 2、操作系统 2.1操作方式：鼠标、键盘和全功能遥控键盘三向操作,遥控键盘功能性按键在30键以上，具有最少四个自定义功能键，具有防水、防尘、防摔的功能 2.2中、英文操作界面自由切换 3.1常规检测软件功能 3.2检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI 3.3多普勒色系：可自定义谱图颜色 3.4常规检测 1）显示患者一般资料 2）初诊提示 3）即时删除不想保存的谱图 4）在谱图上做文字标识，并可打印到报告单 5）全自动同时双向计数，并支持手动测量,手动测量自动保存数据 6）可对同一病历追加采集谱图 7）可对同一患者追加多个病历 8）谱图方向可翻转（标准/反向） 9）包络线支持正、负、双向三证包络，且随时可以显示或屏蔽包络 10）实时显示探头朝向 11）血流声音从小到大多级可调，并可静音 3.5内置功能的设定：具有自定义功能 3.6病案管理、报告格式：快速检索病例、Word报告模式 3.7微栓子监测软件：具备栓子图、声谱图、阈值可调节，栓子监测软件可进行时间差测量 3.8多深度动态M波：每个通道都有独立的动态M波，可动态回放每个深度的原始图谱数据，回放过程中可以调整增益、分析范围等参数 3.9连续长程动态监护系统：全程多参数记录曲线，事件标识功能，TCD报告显示监护曲线和监护图谱 |
| 5 | 人体成分分析仪 | 1、原理：多频生物电阻抗法 2、电极：8-12点接触式电极 3、测量频率：1kHz、5kHz 、50kHz、250kHz、550kHz、1000kHz 4、脚踝电极 5、成人检测部分： 5.1人体成分分析: 体重（Weight）、标准体重、去脂体重（FFM）、细胞内水分(ICW)、细胞外水分（ECW）、体内水分（TBW）、蛋白质（Protein）、肌肉量（SLM）、骨骼肌、无机盐（Mineral）、体脂肪量（BFM）、体脂肪率（PBF）、身体质量指数（BMI） 5.2腹部脂肪分析: 内脏脂肪等级、内脏脂肪面积（VFA）、腰臀比（WHR）、内脏脂肪量、皮下脂肪量、腹部肥胖预测图 5.3节段肌肉分析: 左上肢肌肉量（LaSLM）、右上肢肌肉量（RaSLM）、躯干肌肉量（TrSLM）、左下肢肌肉量（LlSLM）、右下肢肌肉量（RlSLM）、左上肢肌肉率、右上肢肌肉率、躯干肌肉率、左下肢肌肉率、右下肢肌肉率 5.4节段体脂分析:左上肢脂肪量（LaBFM）、右上肢脂肪量（RaBFM）、躯干脂肪量（TrBFM）、左下肢脂肪量（LlBFM）、右下肢脂肪量（RlBFM） 5.5浮肿分析 （1）节段水分：左上肢水分（LaTBW）、右上肢水分（RaTBW）、躯干水分（TrTBW）、左下肢水分（LlTBW）、右下肢水分（RlTBW） （2）节段细胞内水分：左上肢细胞内水分（LaICW）、右上肢细胞内水分（Ra ICW）、躯干细胞内水分（TrICW）、左下肢细胞内水分（LlICW）、右下肢细胞内水分（RlICW） （3）节段细胞外水分：左上肢细胞外水分（LaECW）、右上肢细胞外水分（Ra ECW）、躯干细胞外水分（TrECW）、左下肢细胞外水分（LlECW）、右下肢细胞外水分（RlECW） （4）节段细胞外水分比：左上肢细胞外水分比率（LaECW/TBW）、右上肢细胞外水分比率（Ra ECW /TBW）、躯干细胞外水分比率（TrECW/TBW）、左下肢细胞外水分比率（LlECW/TBW）、右下肢细胞外水分比率（RlECW/TBW） （5）节段细胞外液比：左上肢细胞外液比率（LaECF/TBF）、右上肢细胞外液比率（RaECF/TBF）、躯干细胞外液比率（TrECF/TBF）、左下肢细胞外液比率（LlECF/TBF）、右下肢细胞外液比率（RlECF/TBF） （6）浮肿评估: 正常范围、临界浮肿、浮肿 5.6体型判定: 隐形肥胖、中度肥胖、重度肥胖、临界型肥胖、肥胖、肌肉不足、脂肪过量、偏瘦、标准、超重、临界型、低脂肪、低脂肪肌肉型、肌肉型超重、运动员型 5.7营养及代谢: 蛋白质（不足、最佳、过量）、无机盐（不足、最佳、过量）、细胞量（不足、最佳、过量）、基础代谢量（BMR）、总能量消耗、身体年龄、生物电阻抗 5.8肥胖评估: 体重（低体重、最佳、超重）、体脂肪量（不足、最佳、过量）、肌肉量（不足、最佳、过量） 5.9相位角()：全身相位角,将细胞膜的阻抗以角度的形式体现 5.10报告模式：三种报告模式 （1）研究项目：人体左侧及右侧阻抗值12个、人体左侧及右侧电抗值12个、四肢及躯干阻抗值 （2）调节目标：目标体重（TW）、体脂肪控制（FC）、肌肉控制（MC）、体重控制（WC） （3）人体成分比例：体重、身体水分、蛋白质、无机盐、体脂肪比例 5.11身体变化趋势：历史检测数据记录对比（体重、骨骼肌、体脂肪、体脂率、身体质量指数、腰臀比、细胞外水分比、检测日期） 6、测量范围：100-950Ω 7、测试时间：1分钟 8、开机时间：≤30秒 9、测量电流：约180μA 10、显示：8.4英寸触摸液晶屏 11、输入装置：键盘、触摸屏幕、计算机远程输入、输入中文姓名 12、测量控制开关：手柄电极设计有测量开始开关便于测试者控制，利于确保测量姿势的稳定性 13、语音互动：人机对话，中文语音提示 14、衣物重量：补偿因衣服造成的重量 15、打印标识：制作测试单位个性化的标识，可以和结果一起打印在结果表格上 16、传输装置：RS-232C端口、USB端口 17、身高范围：80-220cm 18、体重范围：10-250kg 19、年龄范围：3-99岁 20、数据管理：专用工作软件，测量数据可存储、查询、调阅、备份、上传、历史对比 21、打印报告：成人专用报告（研究项目报告、调节目标报告、人体成分比例报告）、成人节段水分报告、A4纸中文报告 |
| 6 | 电导测量仪（糖尿病早期筛查） | 1、测量方式：采用小于4V的阶梯电压，对人体进行不低于30次的电循环检测。 2、电极类型：含有镍元素的医用手脚金属电极板，内置测量状态指示灯。 3、测量部位：双手、双脚四个点位。 4、信号脉冲宽度：＜400ms。 5、信号脉冲重复频率：＜0.5Hz。 6、电导测量范围：1-100μs。 7、电导准确性能：误差度≤±2μs。 8、电导测量重复性：变异系数CV＜0.3%。 9、测量电压：双极直流电＜4V。 10、测量时间≤120秒。 11、检测结果：敏感性≥85%，特异性≥95%。 12、正常连续工作时间＞8小时。 13、设备使用年限≥10年。 14、全自主中文专业分析软件，内含中国人群数据库，多人群测量（18-100岁），丰富的彩色病例报告单。 15、计算参数：四肢ESC、平均值、对称性、雷达图、色带图；糖耐量受损发展风险（IGT）、胰岛素抵抗发展风险（IR）、糖尿病发展风险（DM）、并发症发展风险（DC）；周围神经受损程度（Pn）、自主交感神经受损风险（Cn）、C类神经纤维受损风险（Cb）。 16、配有仿真阻抗校准模块，确保测量准确性和重复性。 17、声光电智能监测：电极脱落提示、四肢接触不良提示、运行状态提示、测量进程显示、智能语音播报分析提示。 18、根据测量结果对受测者综合评判，并给出相关建议和生活方式指导等信息。 19、完善的病例数据管理系统，全自动测量、智能分析、存储、查询、打印病例一体化。 20、显示方式：采用21寸主屏 + 15寸副屏的双屏幕同步显示系统。 21、高性能工作站，Win10-64位全中文操作系统，CPU≥3.0GHz，内存8G，硬盘1T或固态256G。 22、配备一体化双屏专用工作台车。 |
| 7 | 心率变异分析系统（精神压力测试） | 1. 无创四电极同步实时电导测量，检查流程简约智能一体化； 2. 大规模集成采集电路设计和USB2.0/3.0直接数字供电通信； ▲3. 国际品牌原装台式电脑工作站，同步双屏系统显示，可自由升级； ▲4. 电极类型：含镍不锈钢特殊医用电极，同轴屏蔽线金属钮扣连接； 5. 电导测量范围：1-100uS（微西门子）； 6. 电导精确性能：精度≤1uS； 7. 电导准确性能：误差度≤±1uS； 8. 电导测量重复性：变异系数CV≤0.30%； 9．测量响应时间：<1秒；周期测量时间：<150秒； 10. 多人群测量（18-100岁），全自动专业软件分析和报告； 11. 国际认可的正常参考值对比数据库（曲线模板）及统计功能； ▲12. 计算参数齐全：手脚电导值（ESC），T值，%对称性，雷达示意图，周围自主神经病变风险指数（PNR），糖尿病早期风险指数（P[IGT]、P[IR]、P[DM]），并发症风险指数（P[DC]）等； 13. 仿真阻抗体模（带温度指示条）出厂校准及温度校准软件，确保准确性和重复性； 14. 声光电智能测量进程提示和智能结果语音播报分析提示，测量诊断轻松方便快捷； 15. 完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、打印等，快速方便； 16. 彩色打印报告自动生成，并可自动数据监测和归类统计分析对比； 17. 完整的互联网功能和通信协议，方便专家远程会诊和联网，以及网络升级。 |
| 8 | 中医脉象诊断系统 | 一、技术参数： （一）、设备正常工作条件： 1、环境温度: +10℃～+40℃ 2、相对湿度: ≤80% 3、大气压力: 700hPa～1060hPa 4、电源: 50Hz 220V （二）、设备配置要求： 1、产品组成：中医脉象诊断系统，中医舌面象诊断系统，中医体质辨识系统，个性化养生调理系统和经典处方系统 2、中医脉象诊断系统：袖带式脉搏采集装置，压力传感器，气路，袖带等； 3、中医舌面象诊断系统：舌面象采集，采集仓装置； 4、中医体质辨识系统； 5、个性化养生调理系统； 6、经典处方系统。 7、由计算机、显示器、工作台车、键盘、鼠标等组成。仪器可自由移动，以便病人信息采集。 （三）、功能参数要求： 1、中医脉象诊断系统： 1.1、通过袖带式传感器进行腕部固定以进行准确的脉象定位，通过传感器的双层袖带结构，进行方框定位校正； 1.2、采用全自动气体加压方式。自动确定最佳取脉压力：按照阶梯加压方式，自动进行分段加压，并确定最佳取脉压力；脉象采集器具有过压保护功能。 1.3、全自动气体加压传感器，自身重量≤50克； 1.4、脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的Φ8圆形触力面； 1.5、脉象传感器灵敏度为0.5mV/克力； 1.6、采样精度： 24位 BIT； 1.7、采样时间：≥40秒； 1.8、脉象浮中沉自动阶梯加压；浮中沉静态取脉压：50g、 75g、100g、125g、150g、175g、200g、225g，各档误差±10%； 1.9、动态取脉压：在0-250g的静压范围内，对于脉宽为0.5s的标准动压测量，误差小于±10%； 1.10、加压测量：气泵加压，最大压力350mmHg； 1.11、气路测量：将300 mmHg的压力冲入气路，在1min内气路压力不得低于5%； 1.12、提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果。 2、中医舌面象诊断系统： 2.1、运用计算机标准化技术采集分析舌面象信息 对舌：舌色16种、舌络3种、舌形9种 、舌态6种、苔色7种、苔质15种； 对面：唇色8种，面色19种，面部光泽3种，局部特征3种。 2.2、计算机自动化操作； 2.3、舌面象自动拍照功能。 2.4、光照环境： 2.4.1、采用专业拍摄光源，高频无闪烁，光源特性接近自然光源；照射均匀无暗区，无反光，无阴影；暗箱采集环境，并有专用净化、通风装置； 2.4.2、显色指数Ra≥90； 2.4.3、色温在5000K～6000K之间； 2.4.4、照度与照度的均匀性：多点检测舌、面单元患者应用部分的照度值（Ec）均为在拍摄窗口，照度大于2500lux。 2.5、相机性能： 2.5.1可以通过计算机程序远程控制相机拍摄； 2.5.2 采用专业单反相机，具备微距拍摄功能，像素大于1800万。 3、中医体质辨识系统： 3.1、按照中华中医药学会标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》的要求进行问诊，并对9种基本体质及63种复合体质以及59种症型进行自动判别。 3.2、得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等。 4、个体化养生调理系统： 4.1、可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示； 4.2、所提供的个体化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，提供个体化的健康养生指导建议； 4.3、可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。 5、经典处方系统： 可依据四诊信息，得出病人的病名，证候名，由专家数据库开出相应的治疗方剂，包括中医药方，按摩，针灸穴位的选取，中成药等。 |
| 9 | 内脏脂肪测量装置 | 1、检测参数 1.1、内脏脂肪面积（VFA） 1.2、支持内脏脂肪等级1~30 1.3、可识别腹部的纵向宽度和横向宽度 1.4、腹部总剖面积 1.5、BMI（体重指数） 1.6、生物阻抗测量电流：0.5mA。 1.7、生物阻抗测测定范围：0～1000Ω。 1.8、生物阻抗测量时间：16S。 2、技术要求 2.1、能够检测出内脏脂肪面积，并以数值和标尺的形式显示 2.2、测量方式：多重生物电阻抗技术，有专用腹部电极传感器检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，从而得出内脏脂肪面积 2.3、安卓操作系统 2.4、检测快速，无创无辐射，5分钟内即可出检测结果 2.5、文件处理：可将测量数据进行电子文件备份，支持数据分析 2.6、8英寸以上彩色液晶全中文触摸屏操作界面 |
| 10 | 64排螺旋CT系统 | 主要技术规格： 一、 资质要求 1 提供国家医疗器械注册证（NMPA）或受理函作为产品认证 二、 生产厂家 ▲1 为保证整机稳定性和兼容性，要求所投设备影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产 三、 主要参数 1 机架系统 1.1 机架孔径≥70cm 1.2 球管焦点到等中心点的距离≤55cm ▲1.3 球管焦点到探测器的距离≤95cm 1.4 机架内部冷却方式：风冷或水冷 1.5 智能数控触摸平板尺寸≥10英寸 1.6 具备智能数控平板上病人、扫描部位和扫描协议选择功能 1.7 机架智能数控触摸显示屏数量≥2个 2 探测器 2.1 探测器类型：集成化探测器 2.2 亚毫米探测器排列≥64排 ▲2.3 每排探测器物理个数≥840个 2.4 探测器单元总数：≥54000个 2.5 具备共轭采集技术 2.6 轴位扫描成像≥64层/360° ▲2.7 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥39mm 2.8 探测器采样率≥2000HZ 3 球管及高压发生器 3.1 高压发生器功率≥50KW ▲3.2 球管等效热容量≥31MHu 3.3 阳极最大散热率≥1000KHU/min 3.4 球管最小输出电流≤10mA 3.5 最大毫安输出≥460mA 3.6 球管最高电压≥140KV 3.7 最低输出剂量mAs≤4mAs ▲3.8 小焦点大小≤0.6mm×0.7mm 3.9 大焦点大小≤1.2mm×0.9mm 3.10 连续螺旋扫描时间≥120s 4 扫描床 4.1 床水平移动范围≥1700mm 4.2 床水平移动速度≥170mm/s 4.3 床面可降至离地面最低距离≤430mm 4.4 床定位精度±0.25mm 4.5 床载重量≥220KG 5 扫描参数 ▲5.1 最快扫描速度（360度非等效）≤0.35s 5.2 最小扫描层厚≤0.7mm 5.3 定位像长度≥160cm 5.4 定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度 5.5 图像最快重建速度≥40幅/秒 5.6 最低可分辨CT值≤-31000Hu 5.7 最高可分辨CT值≥+31000Hu 6 图像质量与剂量 6.1 空间分辨率 MTF10%≥15LP/cm 6.2 可视空间分辨率≤0.28mm 6.3 密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量≤5.69mGy 6.4 提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台： ASiR或iMR或ADMIRE平台 7 临床应用软件 7.1 具备MPR 7.2 具备MPVR 7.3 具备3D软件包 7.4 具备最大密度投影MIP 7.5 具备最小密度投影MinIP 7.6 具备表面三维SSD 7.7 具备模拟手术刀技术 7.8 具备透明技术 7.9 具备三维容积显示VR 7.10 具备三维血管CTA 7.11 具备仿真内窥镜功能 7.12 具备CT电影 7.13 造影剂智能动态跟踪：一次注射完成 7.14 具备肺纹理增强软件 7.15 具备运动伪影校正软件 7.16 具备后颅窝伪影校正软件 7.17 具备脑组织表明积分重建 7.18 具备脑出血精确测量 7.19 具备直接二维多平面浏览器 7.20 具备直接三维重建功能 7.21 具备X射线优化滤过功能及装置 7.22 低剂量肺扫描技术 8 具备腹部多期相融合 9 心脏成像功能 9.1 心脏扫描速度（360度）≤350毫秒 9.2 心脏扫描扇区重建方式 ≥4扇区 9.3 4D心脏电影重建 9.4 零键心脏处理工作流 有，要求全自动、零键操作，选择病人姓名即可直接得到全部3D、2D图 像。 9.5 冠脉及心脏的三维成像 9.6 短轴、长轴重建 9.7 任意截面的实时二维心脏成像 9.8 各期相图像 9.9 冠脉搭桥及支架通透性显示 9.10 冠脉内窥镜 9.11 自动定义冠脉中心线及中心平面 9.12 对冠脉直径可进行连续、定量测量，并显示狭窄曲线 9.13 冠状动脉搭桥及支架放置计划 9.14 冠状动脉斑块类IVUS分析 9.15 CAD冠脉彩色编码技术 9.16 心脏彩色透视功能（一键式操作分别重建左右房室） 9.17 零键式左心功能分析 9.18 冠脉树自动提取功能 9.19 心肌相对灌注 10 具备PACS信息自动调入 11 主控台 11.1 主频≥8*2.1 GHz 11.2 内存≥32 GB 11.3 硬盘容量≥2000 GB 11.4 图像存储量≥460000幅无压缩图像（512×512） 11.5 全身1024*1024重建矩阵 11.6 具备同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 11.7 具备同步同屏显示不同方式后处理的图像 11.8 高分辨率显示器：2台，19英寸液晶彩显 （1024× 1280） 11.9 具备自动照相技术 11.10 具备自动语音系统及双向语音传输 11.11 具备Dicom3.0 网络接口 11.12 具备远程维修诊断系统 11.13 具备Dicom3.0激光相机接口 12 具备PACS信息自动搜索 13 高级独立三维图像处理工作站：1套。工作站：投标商原厂自主研发生产最新网络版后处理工作站或单机工作站，非第三方产品或单机工作站（与主控台相同）：一拖三网络版或单机工作站，中标后根据客户需要提供 14 原厂整机保修≥3年，提供系统、工作站等软件免费升级≥5年 15 附属设备： 15.1 具备操作台计算机和独立工作站用UPS；具备病人监视系统1套 15.2 CT操作桌≥2套 15.3 CT操作椅≥2张 |
| 11 | 超高档彩色多普勒超声诊断仪 | 1.1 系统通用功能： 1.1.1 显示器：≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080 1.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节 1.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个， 显示器上具有操作导航功能 1.1.4 操作控制台可上下左右自由调节 1.1.5 探头个数：4个 1.1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换 1.1.7 系统最大成像深度≥50cm（依据探头） 1.2探头规格： 1.2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调 1.2.2 系统支持的探头频率范围：在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz 1.2.3 系统支持电子矩阵探头 1.2.4 系统支持智能动态微切片技术 1.2.5探头类型：相控阵、凸阵，线阵，双平面腔内、电子矩阵探头等 1.2.6 相控阵探头：频率范围：1~6MHz，单晶体探头，支持智能动态微切片技术，最大成像角度 ≥117° 1.2.7 凸阵探头：频率范围：1~8MHz，单晶体探头，支持智能动态微切片技术 1.2.8 线阵探头：频率范围：5~18MHz，支持智能动态微切片技术 1.2.9 腔内探头：频率范围：3~11MHz，成像角度≥170° 1.3 二维灰阶成像主要参数： 1.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 1.3.2 A/D≥14bit 1.3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 1.3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个 1.3.5 扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头） 1.3.6回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒 1.3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8 横向增益可进行调节，分段≥6 1.4 频谱多普勒： 1.4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD 1.4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能 1.4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节 1.4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s ，CWD：最大血流速度≥22.0m/s 1.4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号） 1.4.6 电影回放时间：≥210秒 1.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级 1.5 彩色多普勒： 1.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 1.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像 1.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 1.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° 1.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 1.5.6彩色显示速度：超微血流显示模式最低平均血流测量速度≤2mm/s 1.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm 1.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |
| 12 | 生化免疫流水线 | 全自动生化免疫流水线参数 注明：▲为实质性参数，不满足则投标无效，★为重要参数，不满足则技术分减少 1.整体要求 1.1生化免疫分析流水线设备需求包含前、后处理模块、全自动生化分析模块、全自动化学发光免疫 分析模块等功能模块，所有功能模块均由轨道连接实现全程自动化； 1.2流水线采用电力驱动，非气源动力，为科室节省空间、降低噪音和能耗； 1.3为了满足科室15189质量控制要求，2026年上报国家室间质评第一次常规化学A中总蛋白的家数超 过250家；第一次肿瘤标志物A中 CEA的室间质评发光项目的家数超过250家。 2.样本进样模块 2.1样本容量≥400管，进出样单元样本处理速度≥950样本/小时； 2.2倾倒式进样单模块容量≥900管。 3.离心单元 3.1离心机支持的最大转速≥4000r/min，支持的最大离心力≥4000g； 3.2单次最大离心容量≥80管； 3.3单模块离心速度≥450管/小时，综合离心速度≥900管/小时； 3.4支持低温离心（提供厂家盖章的彩页/技术白皮书/第三方检验报告/相关文献/有效照片等证明文 件）。 4.去盖单元 4.1单模块去盖单元去盖速度≥950样本/小时，能对识别后的样本自动去盖，兼 容多种样本管径； 4.2废弃管盖回收容器内置在流水线模块内，单个废弃管盖回收容器可同时容纳管盖数量≥3000个， 管封闭式的内置回收容器既可合理利用实验室空间又可避免气溶胶及其他生物危害。（提供厂家盖 章的彩页/技术白皮书/第三方检验报告/相关文献/有效照片等证明文件）； 4.3具有空气过滤及紫外消毒功能。 5.分类出样模块 5.1速度 950 样本/时； 5.2支持自定义急诊样本区域，支持样本分类、归档。 6.发光分析仪单元 6.1单模块最大测试速度≥600测试/小时，综合速度≥1200测试/小时； ★6.2检测方法学：酶促化学发光或电化学发光法； ★6.3单模块的试剂位≥50个，且试剂仓须有冷藏功能； ▲6.4样本针：采取钢针加样技术，无需TIP头加样； 6.5试剂识别采用RFID 扫码装载，实时记录试剂使用情况； 6.6试剂加载支持不停机添加及更换试剂； ★6.7样本针携带污染率≤1*10-7 ； ★6.8单模块反应杯一次可添加≥3000个，可连续供给，随时添加； ★6.9为了满足临床要求，免疫菜单≥180项； ★6.10可检测菜单包含：结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应； 6.11心肌标志物菜单包含：肌钙蛋白T； 6.12化学发光法传染病卫生部室间质评实验室数量排名≥3名。 7.生化分析仪单元 7.1生化光学综合检测速度≥4000测试/小时，电解质模块综合速度≥1200测试/小时. ▲7.2单模块试剂位：≥170个； 7.3最小试剂量：≤20μL，1.0μL递增； 7.4最小样本量：≤1.0μL，0.1μL递增； 7.5反应体积：最小反应体积≤80μL，有效节省试剂； 7.6单模块最大可测试数≥100个； 7.7单模块比色杯数量≥400个； ★7.8比色杯材质为石英反应杯； ▲7.9反应盘控温方式：水浴循环； 第丽★7.10搅拌方式：采用非桨式机械搅拌混匀方式； ▲7.11光学系统：≥16个波长； ★7.12支持在线更换试剂； 7.13样本针携带污染率≤0.1PPM（提供厂家盖章的彩页/技术白皮书/有效照片/第三方检验报告/相 关文献等证明文件）； ★7.14生化集采项目全部进入A组 8.后处理低温存储模块 8.1开/封膜模块：材质为铝膜，速度≥1000管/小时； ★8.2单个低温存储模块的样本容量≥15000管/台； 8.3低温存储模块支持样本管理和存储，可自动定位并调取标本，对样本实现自动复测，过期样本自 动丢弃等功能。 9.数据管理系统 9.1开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档； 9.2具有样本TAT时间实时监控及预警功能，包括急诊、门诊样本的TAT管控，并能及时提醒TAT超时 样本及其状态。 ★10.配置智慧化实验室相关信息化系统：提供“人、机、料、法、环”等的管理工作系统；提供涵 盖检验知识库、报告解读,疾病风险预测分析功能；提供涵盖常规检验、微生物检验、图文报告等业 务系统，满足科室发展需要。 11.试剂耗材成本管控 11.1生化分析仪试剂+耗材综合成本≤12% 11.2免疫化学发光分析仪试剂+耗材综合成本≤44% |